Digitální paměťový osciloskop

Obj. č.: 12 24 81

Model: MSO 5062B / 60 MHz

Obj. č.: 12 24 82

Model: MSO 5102B / 100 MHz

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši d ůvěru a za nákup USB osciloskopu Voltcraft MSO 5102B.

Tento návod k obsluze je sou částí výrobku. Obsahuje d ůležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p ředáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzd ali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znov u kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název p ředstavuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti sí ťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení a kumulátor ů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšován y. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohod ě užili tento náš nový výrobek zna	čky Voltcraft® .

Ú čel použití

| Digitální pam ěťový osciloskop slouží k vizualizaci | elektrických ve | ličin a signál ů. Pro měření máte |
| --- | --- | --- |
| k | dispozici 2 navzájem nezávislé vstupní kanály | a 1 6 kanál ů | digitálních | signál ů. Sondy jsou |
| k | osciloskopu připojeny přes konektory BNC. Digitální vstup probíhá na D-sub | zásuvce s 25 vývody. |

Připojit lze 2 sondy a kabel 16 kanálového adaptéru.

Měřené signály lze ukládat a zobrazovat na monitoru. P omocí USB rozhraní se může osciloskop připojit k počítači a přes něj pak můžete regulovat a vyhodnocovat m ěření. Nastavení se provádí v r ůzných menu na obrazovce.

Maximální m ěřené napětí (300 V RMS), které je uvedeno na přístroji se nesmí nikdy překračovat.

V případě potřeby použijte pro sondy rozd ělovač.

Systém nápovědy

Jednotlivé funkce přístroje jsou podrobně vysvětleny v návodu na p řiloženém CD.

Podrobný návod v angli čtině najdete také pod tlačítkem „HELP“ na osciloskopu. Systém nápovědy

Vám poskytuje n ěkolik druhů informací:

- Všeobecné informace ke způsobu používání osciloskopu, jako nap ř. používaní systému Menu.

- Informace o konkrétním menu a ovladači, jako je např. ovladač „Vertical Position“.

- Pomoc při řešení problémů, s nimiž se m ůžete setkat b ěhem práce s osciloskopem, jako je nap ř. snížení šumu.

Systém nápov ědy Vám nabízí t ři metody jak najít informaci, kterou hledáte: konte xtová nápov ěda, hyperlink a index.

Kontextová nápověda

Stiskněte tlačítko HELP na čelním panelu a na displeji osciloskopu se zobrazí informace o menu, které se naposled zobrazilo na obrazovce. Pokud informace obsahuje víc než jednu stránku, aktivuje se LED kontrolka vedle knoflíku HORIZONTAL POSITION a indikuje, alternativní funkci knoflíku, kterým můžete procházet jednotlivé body nápov ědy.

Hyperlink

Většina bodů nápov ědy obsahuje slova v závorce jako nap ř. <Autoset>, která se vztahují k jiným bodům nápov ědy. Otá čejte knoflíkem pro procházení nápov ědou a postupně můžete zvýraznit jeden odkaz po druhém. Pro návrat k p ředchozímu bodu stiskněte tlačítko Back.

Index

Stiskněte tlačítko HELP na čelním panelu a poté stiskněte tlačítko Index. Mačkejte tlačítka Page Up nebo Page Down, až dokud nenajdete stránku, která o bsahuje téma s hledaným tématem. Poté otočte knoflíkem HELP SCROLL a téma zvýrazněte. Nakonec stiskněte tlačítko Show Topic, aby se téma zobrazilo na displeji.

POZNÁMKA: Pro ukon čení zobrazování nápovědy na displeji a pro návrat k zobrazení průběhu stiskněte tlačítko Exit nebo libovolné tlačítko menu.

Rozsah dodávky

- Osciloskop

- 2 měřicí sondy s rozdělovačem

- 16 kanálový p řipojovací kabel s minisvorkou

- USB kabel

- CD se softwarem

- Síťový kabel

- Návod k obsluze

Vysvětlení symbolů

Symboly na výrobku

Na výrobku se m ůžou vyskytovat následující termíny a symboly:

DANGER – Signalizuje bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví.

WARNING – Signalizuje nebezpečí ohrožení zdraví.

CAUTION – Signalizuje možné nebezpe čí poškození výrobku nebi jiného majetku.

| Vysoké napětí | Dodržujte návod | Ochranná | Zemnící svorka | Testovací |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zemnící svorka | šasi | zemnicí svorka |
| Vypnutý p řístroj | Zapnutý p řístroj |  |  |  |
| (OFF) | (ON) |  |  |  |

Začínáme

Instalace

Aby se během provozu zajistilo dobré větrání p řístroje, nechte kolem osciloskopu víc než 5 cm volného prostoru.

Napájení

K napájení použijte sí ťovou zásuvku, která dodává 90 až 240 V	RMS; 45 až 440 Hz.

Napájecí kabel

Používejte jen napájecí kabel, který je ur čen pro tento výrobek. Podrobnosti viz níže v části „Příslušenství“.

Kontrola funkcí

Podle níže uvedených krok ů proveďte rychlou kontrolu funkcí svého osciloskopu.

1.	Zapnutí osciloskopu

Připojte osciloskop k napájení a stiskn ěte tlačítko ON/OFF. Poté stiskněte tlačítko výchozího nastavení DEFAULT SETUP. Výchozí nastavení útlumu s ondy je 10X.

Tlačítko pro výchozí nastavení

2.	Připojení osciloskopu

Přepínač na sondě nastavte na 10X a připojte ji ke kanálu 1 na osciloskopu.

Vý řez  na  konektoru  sondy  nasaďte  na  výstupek  na  konektoru  BNC  CH  1,  zasu ňte  konektor

- pootočením doprava jej zajistěte. Poté připojte špičku sondy a referenční vodič ke konektorům PROBE COMP. Na panelu je označení: Probe COMP ~5V@1KHz.

CH1: Pro připojení sondy	PROBE COMP

3.	Průběh signálu

Stiskněte tlačítko AUTOSET a po několika sekundách by se m ěl na displeji objevit obdélníkový signál (přibližn ě 5 V, 1 kHz). Stiskněte dvakrát tla čítko CH 1 MENU, aby se odstranil kanál 1. Stiskn ěte tlačítko CH 2 MENU a zopakujte kroky 2 a 3 pro zobrazení kanálu 2.

Zkouška sondy

1.	Bezpečnost

Když používáte sondu, držte ji za chráni čem, který brání sklouznutí prst ů, aby se zamezilo úrazu elektrickým proudem. Když je sonda p řipojená ke zdroji nap ětí, nedotýkejte se kovových částí na špičce sondy. Připojte sondu k osciloskopu a před zahájením m ěřením připojte uzemňovací svorku k zemnícímu potenciálu.

Bezpečnostní chráni č prstů

2.	Průvodce kontrolou sondy

Pokaždé, když sondu p řipojíte ke vstupnímu kanálu, byste m ěli použít pr ůvodce kontrolou sondy, abyste si ověřili, že sonda pracuje správn ě. Může to ud ělat dvěma způsoby:

- Použijte vertikální menu (nap ř. stiskněte tlačítko CH1 MENU) pro nastavení faktoru útlumu sondy.

- Stiskněte tlačítko PROBE CHECK pro použití pr ůvodce kontrolou sondy a faktor útlumu sondy nastavte v souladu s pokyny v menu.

Manuální kompenzace sondy

Při prvním připojení sondy a vstupního kanálu byste m ěli provést manuální nastavení sondy, aby přesně seděla na vstupní kanál. Sonda bez kompenzace, resp. se špatnou kompenzací může vést k chybám v m ěření a k nesprávným výsledk ům. Při nastavení kompenzace sondy postupujte podle následujících krok ů:

1.	V menu daného kanálu nastavte pro položku Probe hodnotu útlumu 10X. P řepínač na sondě přepněte 10X a sondu připojte ke kanálu 1 na osciloskopu. Jestliže používá te sondu

s připojovacím há čkem, přesvědčte se, že je há ček na sondě správn ě nasazen. Špi čku sondu připojte ke konektoru PROBE COMP ~5V@1KHz a referenční kabel ke konektoru PROBE COMP Ground. Zobrazte příslušný kanál a stiskn ěte tlačítko AUTOSET.

- Zkontrolujte tvar zobrazovaného průběhu signálu.

Správn ě kompenzovaná

Překompenzovaná

Nedostatečně kompenzovaná

3.	V případě potřeby nastavte proměnnou kapacitu sondy nějakým nekovovým šroubovákem (viz obrázek), až bude tvar p růběhu správný, tj. stejný, jak ukazuje výše uvedený obráz ek.

Nastavení útlumy sondy

Sondy mají různé hodnoty útlumu, který má vliv na rozsah zobraze ného signálu ve vertikálním sm ěru. Pomocí funkce kontroly sondy si ověříte, zda hodnota útlumu zadaná v položce Probe odpo vídá útlumu použité sondy. Alternativn ě můžete p ři kontrole útlumu sondy stisknout tla čítko vertikálního menu (CH 1 MENU) a zvolit pro položku Probe hodnotu , která odpovídá útlumu použité sondy.

Dávejte pozor, aby p řepínač útlumu na sond ě byl v souladu s nastavením sondy na osciloskopu.

Nastavení přepínače jsou 1X a 10X.

Pokud je přepínač útlumu nastaven na 1X, sonda omezuje ší řku pásma osciloskopu na 6 MHz.

Chcete-li využít celou ší řku pásma osciloskopu, p řepněte přepínač do polohy 10X.

Automatická kalibrace

Funkce automatické kalibrace umož ňuje optimalizovat cestu signálu pro dosažení maximá lní přesnosti měření. Funkci můžete použít kdykoliv, m ěla by však být provedena vždy, když se okolní teplo ta změní o 5 °C nebo více. Pro dosažení p řesnější kalibrace počkejte po zapnutí osciloskopu asi 20 minut, dokud se přístroj dostatečně nezahřeje.

Aby se kompenzovala cesta signálu, odpojte ze vstup ních konektorů na čelním panelu všechny sondy a kabely. Poté stiskněte tlačítko UTILITY, zvolte možnost „Do Self Cal“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Plochý vstupní kabel logického analyzátoru

Modely MSO 5000B jsou vybaveny funkcí logického analyzátoru a jejich vstupní port vypadá následovn ě:

Připojovací kabel:

1.	Digitální vstupní konektor

Koncovky vstupu digitálního signálu zleva doprava j sou GND, D0-D15, GND, celkem 18 koncovek.

POZNÁMKA: Ozna čení „zleva doprava“ se vztahuje k pořadí koncovek digitálního vstupu, pokud je plochý kabel p řipojen k vstupnímu portu logického signálu.

2.	Zástr čka plochého kabelu

Zapojte plochý kabel do vstupního portu logického signálu podle po řadí vstupního portu.

Popis hlavních funkcí

V této části návodu uvádíme n ěkteré základní informace, které musíte znát ješt ě předtím, než osciloskop za čnete používat.

Jedná se o:

- Nastavení osciloskopu

- Spouštění

- Pořizování dat

- Změna rozsahu a umístění průběhu signálu

- Měření průběhu

Nastavení osciloskopu

Při používání osciloskopu se často využívají t ři funkce: automatické nastavení (Autoset), uložení nastavení a načtení nastavení. Uvádíme je jednu po druhé.

Autoset: Tato funkce zajišťuje stabilní zobrazení průběhu a ji lze použít pro automatické nastavení horizontálního a vertikálního rozsahu osciloskopu a nastavení spouštěcí vazby, typu, polohy, náb ěhu, úrovn ě a režimu, atd.

Uložení nastavení : Ve výchozím nastavení osciloskop ukládá své nasta  vení při každém vypnutí

- znovu ho automaticky načte, když e zapne. (Pozor: Pokud nastavení změníte, počkejte před vypnutím osciloskopu alespoň 5 sekund, aby se zajistilo správné uložení dat.)V osciloskopu můžete mít sou časně uloženo až 10 nastavení a používat je podle pot řeby.

Načtení nastavení: Osciloskop může na číst libovolné z uložených nastavení nebo výchozí to vární nastavení.

Výchozí nastavení : Při expedici z výroby je osciloskop p řednastaven pro běžné použití. Tomu se říká výchozí nastavení. Toto nastavení m ůžete kdykoli podle pot řeby načíst (viz níže „Výchozí nastavení“).

Spoušt ění

Spouštění určuje, kdy začne osciloskop zaznamenávat data a zobrazovat pr ůběh signálu. Pokud je spouštění nastaveno správn ě, dokáže osciloskop zm ěnit i nestabilní zobrazení nebo prázdnou obrazovku na průběh, který dává smysl. Níže uvádíme n ěkolik základních koncept ů spouštění:

Zdroj spoušt ění: Spouštění lze vyvolat z několika zdrojů. Nejčastěji to je vstupní kanál (CH1 nebo CH2). Ať už se vstupní signál zobrazuje, nebo ne, dokáže sp ustit běžný provoz. Jako zdroj spoušt ění může lze také použít libovolný signál, který je p řipojen k externímu spouštěcímu kanálu nebo k vodi či střídavého proudu (jen při spouštění hranou – Edge). Zdroj s vodičem střídavého proudu ukazuje vztah mezi signálem a proudem v síti.

Typy spoušt ění: Osciloskop podporuje šest typů spouštění: Edge, Video, Pulse Width, Slope, Overtime a Swap.

- Edge: Využívá ke spušt ění analogové nebo digitální testovací obvody. Dochá zí k tomu, pokud je vstupní spouštěcí zdroj v určené úrovni v ur čeném směru.

- Video: Toto spouštění se používá p ři zachycení polí nebo řádk ů standardních videosignál ů.

- Pulse Width: K tomuto spouštění dochází p ři zachycení pulsů o určité šíři.

- Slope: Využívá k spoušt ění časový vzestup nebo pokles na hran ě signálu.

	Overtime: K spouštění dochází, když hrana signálu dosáhne nastaveného	času.

- Swap: Funkce analogových osciloskop ů, která poskytuje stabilní zobrazení signál ů na dvou

různých kmito čtech. Obvykle používá ur čitý kmito čet k přepínání dvou analogových kanál ů CH1 a CH2 a tyto kanály pak generují p řes spouštěcí obvod spouštěcí signály.

Režim spoušt ění: Režimem spoušt ění se rozumí způsob, který ur čuje, jak má osciloskop sbírat data, když nedetekuje podmínku spušt ění. Můžete zvolit režim Auto nebo Normal. V automatickém režimu (Auto Mode) dochází p ři absenci platného spouštěcího signálu k neomezenému sb ěru dat, což umož ňuje vytvá ření nespouštěných pr ůběhů při nastavení časové základny na 80 ms/dílek nebo pomaleji. V normálním režimu ( Normal Mode) se zobrazovaný pr ůběh aktualizuje, jen když osciloskop detekuje podmínku platného spuštění. Do samotné aktualizace osciloskop zobrazuje staré průběhy. Tento režim se použije, když chcete sledovat jen sp uštěné průběhy. Osciloskop zobrazuje průběhy až po prvním spuštění. Jednorázový záznam dat se spouští stisknutím tl ačítka SINGLE SEQ.

Trigger Coupling: Spouštěcí vazba určuje, která část signálu projde do spoušt ěcích obvodů. V řadě případů to může p řispět k dosažení stabilního zobrazení. Když chcete použ ít tuto funkci, stiskněte tlačítko TRIG MENU, zvolte spuštění Edge nebo Pulse a poté vyberte možnost Coupling.

Trigger Position: Horizontální umíst ění se definuje časem, který odpovídá vzdálenosti okamžiku spuštění od středu displeje.

Slope a Level: Tyto ovladače pomáhají definovat spoušt ění. Možnost Slope ur čuje, zda bude bod spuštění na vzestupné nebo na klesající hraně signálu. Pro použití této funkce stiskn ěte tlačítko TRIG MENU, zvolte spuštění Edge a k výb ěru vzestupu (rising) nebo poklesu (falling) použijt e tlačítko Slope. Knoflíkem TRIGGER LEVEL se určuje bod na hraně, v kterém dojde ke spuštění.

Úrove ň spouštění lze vertikáln ě upravit

Vzestupná hrana	Sestupná hrana

Možnost výb ěru vzestupné nebo sestupné hrany

Sběr dat

Při záznamu analogového signálu jej osciloskop p řevádí na digitální signál. Existují dva druhy sb	ěru

dat: sběr dat v reálném  čase (Real-time) a ekvivalentní (Equivalent). Sběr dat v reálném  čase má

režimy: Normal, Peak Detect a Average.  Časové intervaly sběru jsou určeny nastavením časové

| základny. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal: V tomto režimu sb ěru dat osciloskop vzorkuje | signál v pravidelných | časových intervalech |
| a vytvá ří zobrazení průběhu signálu. Normální režim tak p | řesně reprezentuje signály po v ětšinu času. |
| Nezachycuje však rychlé změny analogového signálu, | ke | kterým m ůže dojít | mezi | sb ěrem dvou |
| vzorků. Může to mít za následek chybnou interpretaci signálu | a vynechání krátkých puls | ů. V takovém |
| případě byste měli pro sběr dat použít režim Peak Detect. |  |  |  |  |
| Peak Detect: V tomto režimu osciloskop sbírá v každém | časovém intervalu maximální a minimální |
| hodnoty vstupního signálu a používá tyto hodnoty k | zobrazení průběhu. Tímto způsobem tak |

osciloskop sbírá a zobrazuje i úzké signály, které by nemusel v normálním režimu zachytit. Na druhé straně však v tomto režimu dochází k vyššímu šumu.

Average: V tomto režimu osciloskop zachytí n ěkolik průběhů, zprůměruje je a zobrazí výslední průběh. Tento režim m ůžete použít, když chcete snížit náhodný šum.

Equivalent: Tento způsob sběru dat lze použít pro periodické signály. V p řípadě, že p ři sběru dat v reálném čase je vzorkovací frekvence příliš nízká, použije osciloskop pro sb ěr dat pevně danou frekvenci s krátkým, nem ěnným zpožd ěním po každém záznamu ur čitého snímku dat. Když se tento sběr dat opakuje N krát, osciloskop se řadí pořízený po čet N snímků dat v čase a vytvoří nový snímek dat, na jehož základ ě obnoví zobrazení průběhu. Počet opakování N se vztahuje frekvenci ekvivalentního sběru dat.

Time Base: Osciloskop digitalizuje průběh na základ ě záznamu hodnoty vstupního signálu v ur čitých časových okamžicích. Časová základna pak pomáhá ur čit, jak často budou hodnoty digitalizovány. Pro nastavení časové základny vzhledem k horizontálnímu rozm ěru, který Vám nejlépe vyhovuje, se používá ovlada č SEC/DIV.

Změna velikosti a umístění průběhů

Zobrazení průběhů na obrazovce lze měnit nastavením jejich velikosti (měřítka) a umístění. Při změně měřítka bude zobrazený signál v ětší, resp. menší. Při změně umístění se průběh signálu posouvá na displeji nahoru, dolů, doprava nebo doleva.

Indikátor kanálu (umíst ěný vlevo od m řížky) identifikuje jednotlivé pr ůběhy na displeji. Indikátor ukazuje na nulovou úrove ň zaznamenaného signálu.

Vertikální rozsah a umístění: Vertikální umíst ění průběhů na displeji se mění jejich posouváním nahoru nebo dolů na obrazovce. Při porovnávání dat m ůžete jednotlivé pr ůběhy umístit nad sebou. Když stisknete tla čítko VOLTS/DIV pro změnu vertikálního rozsahu pr ůběhu, zobrazení průběhu se vzhledem k nulové úrovni vertikáln ě zmenší nebo zvětší.

Vertikální rozsah a umístění: Informace před sběrem dat

Ovladačem HORIZONTAL POSITION můžete zobrazit pr ůběh signálu p řed spouštěcí událostí, po spouštěcí události nebo p řed i po ní. Pokud změníte horizontální umíst ění průběhu, měníte ve skutečnosti čas mezi spouštěcí událostí a st ředem displeje.

Pokud například chcete najít příčinu rušivých špiček v testovacím obvodu, můžete pro spoušt ění využít rušivou špi čku a definovat dostatečně dlouhou dobu před zachycením dat, v průběhu které se zachytí dostatek dat před rušivým impulsem. Potom m ůžete pr ůběh analyzovat a případně zjistit příčinu špiček. Horizontální m ěřítko všech průběhů současně se mění ovladačem SEC/DIV. Například se může stát, že budete chtít zobrazit pouze jednu perio du průběhu a měřit zákmit na vzestupné hraně.

Osciloskop zobrazuje horizontální rozsah v jednotká ch času na jeden dílek. Všechny aktivní průběhy používají stejnou časovou základnu, a proto se zobrazuje pouze jeden ú daj pro všechny kanály.

Měření průběhu

Osciloskop zobrazuje grafy napětí v závislosti na čase a pomáhá tak m ěřit zobrazovaný pr ůběh. Měření lze provád ět několika způsoby. Můžete použít m řížku na displeji, kurzory nebo automatické měření.

Mřížka : Tato metoda Vám umož ňuje provést rychlý vizuální odhad a provést jednodu ché měření pomocí dílků mřížky a m ěřítka.

Můžete nap říklad provést jednoduché měření spočítáním odpovídajících hlavních a vedlejších dílk ů mřížky a vynásobením výsledku m ěřítkem. Pokud jste například mezi minimální a maximální hodnotou průběhu napočítali 6 hlavních vertikálních dílk ů mřížky a víte, že m ěřítko je 50 mV/dílek, můžete snadno vypočítat, že hodnota nap ětí mezi dvěma vrcholy je:

6 dílků x 50 mV/dílek = 300 mV.

Kurzor: Tato metoda Vám umož ňuje provád ět měření pohybem kurzorů. Kurzory se vždy objevují v páru a jejich zobrazované číselné údaje p ředstavují naměřené hodnoty.

K dispozici jsou dva druhy kurzorů: kurzor amplitudy (Amplitude Cursor) a kurzor času (Time Cursor).

Kurzor amplitudy se objevuje jako horizontální p řerušovaná	čára, která m ěří vertikální parametry.

Časový kurzor se objevuje jako vertikální p řerušovaná čára, která m ěří horizontální parametry.

Pokud používáte kurzory, ov ěřte si, že je položka Source (zdroj) nastavena na te n průběh, na kterém chcete na displeji provád ět měření. Pro použití kurzor ů stiskněte tlačítko CURSOR.

Kurzor

Kurzor

Automatické měření: Osciloskop provádí v tomto režimu všechna m ěření automaticky. Při měření se používají na čtené a uložené hodnoty, a proto je mnohem přesnější než m ěření pomocí mřížky a kurzorů. Výsledky automatických m ěření se zobrazují na displeji jako hodnoty, které se pravidelně aktualizují po každém novém sběru dat.

Základní operace

Čelní panel osciloskopu je rozdělen na několik funkčních dílů. V této části návodu Vás krátce seznámíme se všemi ovládacími tla čítky a knoflíky na předním panelu a také s informacemi, které se zobrazují na obrazovce a příslušnými operacemi. Na níže uvedené ilustraci je z obrazen čelní panel osciloskopu MSO 5000B.

Čelní panel osciloskopu MSO 5000B

Obrazovka

1.	Zobrazovaný formát

: YT                                       : XY

: Vektory                                   : Přerušovaná čára

: Trvalé zobrazení; zelený symbol ukazuje, že funkc e je povolena. Pokud symbol změní barvu na zelenou, ukáže se v pozadí čas trvání zobrazení.

- Režim sb ěru dat: Normal, Peak Detect nebo Average

- Stav spouštění:

Osciloskop sbírá data p řed spuštěním.

Všechna data před spuštěním byla zaznamenána a osciloskop je p řipraven reagovat na spuštění.

Osciloskop detekoval spouštěcí signál a sbírá data.

Osciloskop pracuje v automatickém režimu a zaznamenává pr ůběh bez spouštění.

Osciloskop nepřetržit ě sbírá data a zobrazuje pr ůběh v režimu Scan (p řepisování).

- Sběr dat je zastaven.

Osciloskop dokončil sběr dat pro danou sekvenci.

4.	Symboly nástroj ů

Pokud se rozsvítí symbol tohoto nástroje, jsou tla čítka osciloskopu uzamčena na počítači připojeném přes USB.

Pokud se rozsvítí tento symbol, znamená to, že je p řipojený USB disk.

Tento symbol se rozsvítí, jen když je k USB rozhran í připojený po čítač.

5.	Údaj ukazuje základní nastavení	časové základny.

- Okno hlavní časové základny

- Zobrazení pozice okna v datové paměti a délka dat

- Časový základ okénka

- Provozní menu ukazuje různé informace pro různá tla čítka funkcí

- Údaj zobrazuje kmito čet

| 11. | Údaj ukazuje horizontální polohu pr ůběhu |
| --- | --- |
| 12. | Typ spouštění |

Spouštění na vzestupné hraně

Spouštění na sestupné hraně

Spouštění videosignálem s řádkovou synchronizací

Spouštění videosignálem – synchronizace polí

Spouštění impulsem – kladná polarita

Spouštění impulsem – záporná polarity

- Zobrazení různých zpráv

- Informace o úrovni spoušt ění

- Symbol ukazuje, jestli je, nebo není průběh invertován.

- Omezení pásma 20M. Pokud se symbol rozsvítí, zn amená to, že omezení je aktivováno, jinak se neuplatňuje.

- Symbol indikuje vazbu kanálu.

- Označení kanálu

- Zobrazení průběhu

Formát XY

Formát XY se používá k analýze fázového posuvu s vy užitím Lissajousových obrazc ů. Vyhodnocuje napětí na kanálu 1 v porovnání s nap ětím na kanálu 2, p řičemž kanál 1 se zobrazuje na horizontální ose a kanál 2 na ose vertikální. Osciloskop používá normální nespoušt ěný režim sb ěru dat a data jsou v tomto případě zobrazována jako body. Rychlost vzorkování je 1 MS /s.

Osciloskop může v režimu YT na čítat data libovolnou rychlostí vzorkování. Stejný p růběh můžete zobrazit i v režimu XY. Zastavte sb ěr dat a přepněte formát zobrazení na XY.

| Níže uvedená tabulka ukazuje, jak se používají n | ěkteré ovladače ve formátu XY. |  |
| --- | --- | --- |
| Ovladače | Možnost použití ve formátu XY |  |
| Ovladače VOLTS/DIV a VERTICAL POSITION | Nastavují horizontální rozsah a umíst ění |  |
| kanálu 1 |  |  |  |  |
| Ovladače VOLTS/DIV a VERTICAL POSITION | Nepřetržit ě | nastavují | vertikální | rozsah |
| kanálu 2 | a umístění |  |  |  |
| Ref nebo Math | Nelze použít |  |  |  |
| Kurzory | Nelze použít |  |  |  |
| Autoset (formát zobrazení se p řepne na YT) | Nelze použít |  |  |  |
| Ovladače časové základny | Nelze použít |  |  |  |
| Ovladače spouštění | Nelze použít |  |  |  |

Horizontální ovladače

Horizontální ovlada če se používají pro zm ěnu nastavení horizontálního m ěřítka (časové základny) a umíst ění průběhu v horizontálním sm ěru. Údaje o umíst ění ukazují čas odpovídající středu obrazovky, přičemž čas spouštění se rovná nule. Pokud se změní horizontální m ěřítko, průběh se zvětší nebo zmenší směrem ke středu obrazovky. Údaj v pravé horní části displeje ukazuje aktuální horizontální polohu v sekundách. „M“ p ředstavuje hlavní časovou základnu a „W“ označuje časový základ okénka. V horní části m řížky se zobrazuje také šipka, která ozna čuje horizontální polohu.

- Ovladač HORIZONTAL POSTION:

Slouží k posunutí spoušt ěcího bodu horizontáln ě vzhledem ke středu displeje. Stisknutím tlačítka se bod spuštění resetuje na nulu.

2.	V níže uvedené tabulce je popis všech nabídek HIRIZ MENU:

| Možnost | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Window Control | Major Window | V režimu dvou oken vybíráte hlavní nebo vedlejší ok no. |
|  | Minor Window | Po výb ěru se zvolené okno zvýrazní. Pokud toto tlačítko |
|  |  | stisknete v režimu zobrazení jednoho okna, p řejděte do |
|  |  | duálního zobrazení dvou oken. |
| Mark | Right arrow | Tato funkce je dostupná jen v duálním zobrazení oke n. |
|  | Left arrow | Nastavuje značky na místa záznamu pr ůběhu, které Vás |
|  | Set/Clear | zajímají a poté označená místa vyhledává pomocí pravé |
|  | Clear All | a levé šipky a umístí okno na značky pro další pozorování. |
| Holdoff | Žádné | Zvolte tuto možnost a otá čejte multifunkčním ovladačem |
|  |  | pro nastavení času pozastavení (Holdoff) v rozsahu 100 ns |
|  |  | až 10 s. Zvolte tuto možnost a stiskn ěte multifunkční ovladač |
|  |  | pro resetování času na počáte ční hodnotu 100 ns. |
| Autoplay | žádné | Tuto funkci lze použít v režimu zobr azení dvou oken. |
|  |  | Stiskněte toto tlačítko a okno se automaticky bude pohybovat |
|  |  | zleva doprava stanovenou rychlostí. V rozšířeném okně se |
|  |  | zobrazují příslušné průběhy, až se zastaví, když dosáhnou |
|  |  | pravého okraje hlavního okna. |

Režim jednoho okna

Režim dvou oken (celá obrazovka)

Umístění dat v paměti v rozšířeném okně

Hlavní okno

Vedlejší okno

(Rozšířené okno)

Multifunkční ovladač

- Ovladač SEC/DIV:

Slouží ke zm ěně časového měřítka a k horizontálnímu roztažení nebo zúžení pr	ůběhu.

Jestliže je sb ěr dat zastaven (tlačítkem RUN/STOP nebo SINGLE SEQ), ovladačem SEC/DIV se zobrazený pr ůběh rozšiřuje nebo zužuje. V režimu duálního zobrazení stiskn utím tohoto ovladače volíte hlavní nebo vedlejší okno. Když je vybráno h lavní okno, má ovlada č stejné funkce jako v režimu zobrazení jednoho okna. Pokud je vybráno vedlejší o kno, otá čením ovladače zvětšujete měřítko průběhu až na 1000.

POZNÁMKY :

Podrobnější informace k pozastavení spušt ění (Trigger Holdoff) viz níže „Ovlada če spoušt ění“).

V režimu zobrazení jednoho okna stiskn ěte F0, aby se menu na pravé straně ukázalo, nebo skrylo. Tato funkce není podporována v režimu duálního zobrazení dvou oken.

Zobrazení v režimu p řepisování (Scan)

Když je ovlada č SEC/DIV nastaven na 80 ms/dílek nebo pomaleji a režim spoušt ění je nastaven na Auto, osciloskop pořizuje data v režimu p řepisování (Scan). V tomto režimu se zobrazení pr ůběhu aktualizuje zleva doprava i bez spouštění, resp. aniž by došlo ke zm ěně horizontální polohy.

Vertikální ovladače

Vertikální ovlada če se používají pro zobrazení a odstran ění průběhů, úpravu vertikálního rozsahu a umístění, nastavení vstupních parametrů a provád ění matematických výpo čtů. Každý kanál má samostatné vertikální menu nastavení.

1.	Ovladač VERTICAL  POSITION:  Pohybujte  průběhem  kanálu nahoru  a  dol ů na  obrazovce. V režimu  duálního  zobrazení  oken  se  sou časně pohybují  průběhy  v obou  oknech  stejným

směrem. Stisknutím tohoto ovladače se průběhy vrátí do st ředové vertikální polohy. Jednotlivé vertikální kanály mají odd ělené ovládání a pro každý slouží jeden ovlada č.

- Menu (CH1, CH2): Zobrazují možnosti vertikálního menu a vypínají a zapínají zobrazení průběhu kanálu.

| Možnost i | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Coupling | DC | Umož ňuje průchod stejnosměrné i střídavé složky vstupního |
|  |  | signálu. |
|  | AC | AC nepropouští stejnosměrnou složku vstupního signálu a |
|  |  | potlačuje signály s kmito čtem pod 10 Hz. |
|  | Ground | Odpojuje vstupní signál. |
| 20 MHz | Unlimited | Omezuje šířku pásma a tím snižuje šum v zobrazeném pr ůběhu; |
| Bandwidth Limit | Limited | filtruje signály, aby se omezil šum a další necht ěné |
|  |  | vysokofrekvenční komponenty signálu. |
| VOLTS/DIV | Coarse | Volí rozlišení ovladače VOLTS/DIV. Hodnotou Coarse (hrubě) |
|  | Fine | se definují sekvence 1 – 2 – 5. Položkou Fine (jemn ě) se mění |
|  |  | rozlišení v malých krocích mezi polohami definovaný mi |
|  |  | hodnotami Coarse. |
| Probe Attenuation | 1X | Volí se hodnota podle nastavení přepínače útlumu na sond ě, |
|  | 10X | aby bylo zaručeno správné zobrazení ve vertikálním sm ěru. |
|  | 100X | Pokud se používá útlum 1X, omezuje se ší řka pásma na 6 MHz. |
|  | 1000X |  |
| Invert | Off | Touto položkou se invertuje zobrazení pr ůběhu ve vztahu |
|  | On | k referenční úrovni. |

Ground Coupling (zemnící vazba)

Funkce zobrazí průběh, ve kterém mají všechny body hodnotu 0 V. Vstupy kanálu se propojí s nulovou referenční úrovní.

Fine Resolution (Jemné rozlišení)

V tomto režimu se zobrazuje skute čné nastavení Volt/Div. Změny vertikálního m ěřítka se projeví až po zm ěně nastavení ovladače VOLTS/DIV a nastavení na COARSE (hrubé rozlišení).

Odstranění průběhu

Chcete-li z displeje odstranit některý pr ůběh, stiskněte nejdříve tlačítko menu, aby se zobrazilo vertikální menu a poté jej stiskn ěte ještě jednou, aby se průběh odstranil. Průběh, který nepot řebujete zobrazovat, můžete použít pro zdroj spoušt ění nebo pro matematické operace.

3.	Ovladač VOLTS/DIV

Ovladačem se nastavuje zesílení, resp. zeslabení zdrojového signálu na pr ůběhu kanálu. Otá čením VOLTS/DIV se mění velikost průběhu zobrazovaného na obrazovce (zvětšuje nebo zmenšuje) ve vertikálním sm ěru vzhledem k nulové úrovni (zemi). Ovlada č se může použít také k p řepínání jemného a hrubého rozlišení.

4.	MATH MENU: Obsahuje zdrojové možnosti všech matematických op erací.

| Operace | Možnosti zdroje | Popis |
| --- | --- | --- |
| + | CH1 + CH2 | Přidá kanál 1 ke kanálu 2 |
| - | CH1 – CH2 | Odečte průběh na kanálu 2 od pr ůběhu na kanálu 1 |
|  | CH2 – CH1 | Odečte průběh na kanálu 1 od pr ůběhu na kanálu 2 |
| FFT | CH1 nebo CH1 | Na výb ěr jsou k dispozici tři typy okna: Hanning, Flattop a |
|  |  | Rectangular |
|  |  | Zoom: FFT Zoom se použije pro nastavení velikosti o kna. |
|  |  | Rozsah: 1x, 2x, 5x a 10x. |

Poznámka: Všechna vybraná menu jsou zvýrazněna oranžovou barvou.

Math FFT

Následující část popisuje, jak se používá Math FFT (Fast Fourier Transform – Matematická rychlá Fourierova transformace). Funkci Math FFT můžete použít k p řevodu signálu z časové oblasti (YT) do odpovídajících kmitočtových složek (kmito čtového spektra) a k sledování následujících typ ů signál ů:

Analýza harmonických složek v napájecích kabelech

Měření obsahu harmonických a zkreslení v elektronickýc h systémech Měření šumu ve stejnosměrných napájecích zdrojích

Měření impulsní odezvy filtrů a systémů Analýza vibrací

Při použití Math FFT postupujte následujícím zp ůsobem:

Nastavte zdrojový pr ůběh (v časové oblasti) Zobrazte spektrum FFT

Zvolte typ okna FFT

Nastavte vzorkovací kmitočet pro zobrazení základního kmito čtu a základních harmonických jev ů bez aliasingu

Použijte ovlada če zoomu pro zvětšení zobrazení spektra Použijte kurzory pro m ěření spektra

Nastavení zdrojového průběhu v časové oblasti

Dříve než použijete funkci Math FFT, musíte nastavit průběh v časové oblasti (YT). Postupujte podle níže uvedených krok ů:

- Stiskněte tlačítko AUTOSET, aby se zobrazil průběh signálu (YT).

- Ovladačem VERICAL POSITION přesuňte průběh YT do středu vertikálního rozsahu (k nulovému dílku), aby se zajistilo, že FFT bude zobrazovat sk utečnou hodnotu DC.

- Ovladačem HORIZONTAL POSITION umístěte tu část pr ůběhu YT, kterou chcete analyzovat, do středních 8 horizontálních dílk ů na displeji. Osciloskop používá p ři výpo čtu FFT spektra středních 2048 bodů průběhu.

- Ovladač VOLTS/DIV nastavte tak, aby byl na displeji zobrazen celý pr ůběh. Pokud nebude

zobrazen celý pr ůběh, může osciloskop p ři výpo čtu FFT přidat další vysokofrekvenční složky a zobrazit nesprávné výsledky.

- Ovladačem SEC/DIV nastavte požadované rozlišení spektra FFT.

- Pokud je to možné, nastavte osciloskop tak, aby zobrazoval několik period signálu.

Pokud ovladačem SEC/DIV zvolíte rychlejší nastavení (méně cyklů), zobrazí se v spektru FFT širší kmitočtový rozsah a sníží se nebezpe čí vzniku aliasingu.

Při nastavení zobrazení FFT postupujte podle následuj ících kroků:

- Stiskněte tlačítko MATH MENU.

- Nastavte provozní režim na FFT.

- Jako zdrojový kanál vyberte Math FFT Source.

- mnoha případech může osciloskop vytvo řit použitelné spektrum FFT, i když pr ůběh YT není spouštěn. To platí zejména tehdy, jedná-li se o signál per iodický nebo náhodný (jako šum).

Poznámka: Průběhy přechodových skok ů nebo jednotlivých impuls ů by měly být vždy spoušt ěny a přesunuty co nejblíže ke st ředu displeje.

Nyquistův kmitočet

Nejvyšší kmitočet signálu, který m ůže číslicový osciloskop pracující v reálném čase správn ě měřit, odpovídá polovin ě vzorkovací rychlosti a nazývá se Nyquist ův kmitočet. Informace o kmitočtu mimo rozsah Nyquistova kmitočtu jsou podvzorkovány a vedou ke vzniku aliasingu p ři FFT.

Matematická funkce p řevádí st ředních 2048 bodů průběhu v časové oblasti na spektrum FFT. Výsledné spektrum FFT obsahuje 1024 bodů, které odpovídají kmitočtům od 0 Hz (stejnosměrná složka) do Nyquistova kmito čtu. V normálním stavu je spektrum FFT horizontáln ě komprimováno do

- bodů, můžete však využít funkci FFT Zoom, kterou se zobraze ní spektra FFT rozšíří tak, aby byly zobrazeny všechny kmitočtové složky v každém z 1024 bod ů spektra FFT.

Poznámka: Vertikální odezva osciloskopu je poněkud větší, než odpovídá ší řce pásma (60 MHz; nebo 20 MHz, pokud je omezení pásma zapnuto, tj. nastaveno na „Limited“). Proto spektrum FFT může zobrazovat platné kmitočty i nad ší řkou pásma osciloskopu. Informace o velikosti složek v blízkosti omezení ší řky pásma nebo nad ním však nebudou přesné.

Zobrazení spektra FFT

Stiskněte tlačítko MATH MENU, aby se zobrazila nabídka Math menu. Příslušnými tla čítky nastavte zdrojový kanál (Source), druh algoritmu (Window) a rozšíření FFT (FFT Zoom). Na displeji lze zobrazit vždy jen jedno spektrum FFT.

| Položky Math FFT | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Source | CH1, CH2 | Zvolte kanál, který bude zdrojem FF T. |
| Window | Hanning, Flattop, | Zvolte typ okna FFT. Podrobnější informace viz níže |
|  | Rectangular | v části „Výběr okna FFT“. |
|  |  | Nastavte horizontální zv ětšení zobrazení FFT. |
| FFT Zoom | X1, X2, X5, X10 | Podrobnější informace viz níže v části |
|  |  | „Zvětšení a umístění spektra FFT“. |

- Kmitočet u střední čáry m řížky

- Vertikální m ěřítko v dB/dílek (0 db = 1 VRMS)

- Horizontální m ěřítko v jednotkách kmito čtu na dílek

- Rychlost vzorkování v po čtu vzorků za sekundu

- Typ okna pro FFT

Výb ěr okna FFT

Použitím oken se omezuje rozptýlení spektra FFT. Al goritmus FFT předpokládá, že pr ůběh YT se stále opakuje. Pokud bude mít zobrazený pr ůběh signálu celistvý po čet period (1, 2, 3,…), pak průběh YT bude začínat a končit vzorkem shodné velikosti a nebudou na něm nespojitosti, co se tý če tvaru signálu. Nebude-li mít zobrazený pr ůběh celistvý po čet period, bude začínat a končit amplitudami různých Velikostí a p řechod mezi koncovým a po čáte čním bodem bude způsobovat nespojitosti v signálu, které povedou ke vzniku vys okofrekvenčních přechodů.

Pokud se na průběh YT aplikuje korekční funkce okna, změní se průběh tak, že po čáte ční a koncový vzorek budou mít p řibližn ě stejnou velikost a omezí se nespojitosti (discontinuities).

Funkce Math FFT má t ři možnosti nastavení okna FFT. U každé z nich je nu tno použít kompromis mezi kmitočtovým rozlišením a p řesností výpo čtu amplitudy. Při výb ěru korekční funkce musíte vzít v úvahu požadavky na p ředmět měření a charakteristiky zdrojového signálu.

| Okno | Měření | Popis |
| --- | --- | --- |
| Hanning | Periodické signály | Lepší kmitočtové rozlišení, horší přesnost amplitudy |
|  |  | než u plochého Flattop okna |
| Flattop | Periodické signály | Lepší přesnost amplitudy, horší kmitočtové rozlišení |
|  |  | než u Hanningova okna. |
|  | Impulsní nebo | Okno sloužící k zvláštním ú čelům. Používá se pro pr ůběhy, |
| Rectangular |  | které mají nespojitosti. Výsledek je v podstatě |
|  | přechodové signály |  |
|  |  | stejný jako bez použití korekce. |

FFT Aliasing

Pokud se načítají časové průběhy signál ů, které obsahují kmitočtové složky s kmito čtem vyšším,

než je Nyquist ův kmitočet, vzniknou při FFT problémy. Harmonické složky s kmitočtem vyšším, než je Nyquistův kmitočet, jsou podvzorkovány a zobrazí se jako složky s n ižším kmito čtem, souměrně vzhledem k Nyquistovu kmitočtu. Tyto nesprávné složky se ozna čují jako zrcadlové.

Omezení Aliasingu

Pro omezení aliasingu použijte následující postup.

Ovladačem SEC/DIV nastavte rychlejší vzorkovací frekvenci. Když zvyšujete vzorkovací frekvenci, zvyšuje se i Nyquistův kmitočet a všechny komponenty kmitočtů se zobrazují správn ě. Pokud se na obrazovce objeví příliš mnoho komponentů, použijte FFT Zoom a spektrum FFT si zv ětšete.

Pokud nepotřebujete sledovat komponenty kmitočtů nad 200 MHz, nastavte omezení šířky pásma na „Limited“.

Vstupní signály z venku filtrujte a omezte ší řku pásma zdrojového pr ůběhu na nižší úrove ň, než je Nyquist ův kmitočet.

Identifikujte a ignorujte kmitočty aliasingu.

Pro zvětšení FFT spektra použijte ovlada če zoomu a můžete m ěřit.

Zvětšení a umíst ění FFT spektra

Rozsah FFT spektra si můžete upravit a k jeho m ěření při horizontálním zv ětšení použijete kurzory.

Pro zvětšení ve vertikální rovin ě použijte vertikální ovlada če.

Horizontální zoom a umístění

K horizontálnímu zv ětšení FFT spektra můžete použít FFT Zoom, aniž byste p řitom měnili vzorkovací frekvenci. Dostupné jsou následující násobky zoomu: X1 (výchozí nastavení), X2, X5 a X10. Pokud je úrove ň zoomu nastavena na X1 a zobrazení průběhu je umístěno uprostřed mřížky, levý okraj m řížky je na 0 Hz a pravý okraj na Nyquistovém kmitočtu.

Pokud měníte faktor zoomu, zvětšuje se FFT spektrum směrem ke středu mřížky. Osa horizontálního zvětšení je prostřední čárou m řížky. Otá čejte knoflík HORIZONTAL POSITION ve směru hodinových ručiček, a FFT spektrum se bude pohybovat směrem doprava. Když stisknete tla čítko SET TO ZERO, střed spektra se umístí do středu mřížky.

Vertikální zoom a umístění

Pokud se zobrazuje FFT spektrum, vertikální knoflík y kanálu ovládají zoom a umíst ění příslušného kanálu. Ovlada č VOLTS/DIV nabízí následující úrovn ě zvětšení: X1 (výchozí nastavení), X2, X5

- X10. FFT spektrum se vertikáln ě zvětšuje k značce M (referenční bod matematického průběhu na levé straně obrazovky). Pro pohyb spektra otá čejte knoflíkem VERTICAL POSITION.

Měření FFT spektra pomocí kurzorů

Kurzory lze používat k m ěření FFT spektra dvěma způsoby: měření amplitudy (v dB) a kmitočtu (v Hz). Amplituda se vztahuje k 0 dB = 1 VRMS. Měření pomocí kurzorů lze provád ět při libovolné úrovni zoomu.

Stiskněte tlačítko CURSOR, vyberte zdroj a poté Math. Stiskněte tlačítko pro výb ěr typu a zvolte Amplitude nebo Frequency. Klikněte na SELECT CURSOR a vyberte kurzor. Poté knoflíky V0 pohybujete kurzory S a E. Horizontálním kurzorem měříte amplitudu a vertikálním kurzorem kmitočet. V menu DELTA na displeji se zobrazuje naměřená hodnota a hodnoty kurzor ů S a E. Delta představuje absolutní hodnotu kurzoru S mínus kurzor E.

Kurzory kmitočtu	Kurzory amplitudy

Ovladače spoušt ění

Nastavení spouštění lze definovat v menu Trigger a pomocí ovladačů na čelním panelu. Existuje šest typů spouštění: Edge, Video, Pulse Width, Swap, Slope a Overtime. Níže v návodu najdete r ůzné způsoby nastavení každého typu spouštění.

1.	Level

Tímto ovladačem se při spouštění hranou (Edge) nebo šířkou impulsu (Pulse Width) nastavuje úrove ň amplitudy, kterou musí signál projít, aby se spust il záznam dat.

2.	Set to 50%

Spouštěcí úrove ň je nastavena na 50 % vertikálního rozsahu mezi špi čkami spouštěcího signálu.

3.	Force Trigger

Dokončí záznam bez ohledu na p říslušný spouštěcí signál. Pokud je záznam pozastaven, není tlačítko funkční.

4.	TRIG MENU

Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení různých nabídek spoušt ění. Obvykle se používá spoušt ění hranou. Podrobnosti jsou v níže uvedené tabulce.

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Typ spoušt ění |  |  |
| Edge Video |  | Ve výchozím stavu se používá spoušt ění Edge (Hrana) které |
| Pulse Slope |  | spouští osciloskop na vzestupné nebo sestupné |
| Swap Overtime |  | hraně vstupního signálu, když signál p řekročí danou úrove ň. |
|  |  | Vyberte zdroj spouštěcího signálu. |
|  |  | CH1, CH2: Určitý kanál se spouští bez ohledu na to, zda se |
|  | CH1 | průběh zobrazuje, nebo ne. |
|  | CH2 | EXT: Spouštěcí signál se nezobrazuje a umož ňuje rozsah |
| Source | EXT | úrovn ě spouštění od +1,6 V do -1,6 V. |
|  | EXT/5 | EXT/5: Stejné jako EXT, ale tlumí signál faktorem 5 a dovoluje |
|  | AC Line | rozsah úrovn ě spouštění od +8 V do -8 V. |
|  |  | AC Line: Používá pro spoušt ění spouštěcí signál z napájecího |
|  |  | kabelu. |
|  |  | Zvolte spouštěcí režim. |
|  |  | Ve výchozím nastavení funguje režim Auto, v n ěmž se |
|  |  | osciloskop automaticky spouští, pokud v průběhu určité |
|  |  | doby, která vychází z nastavení časové základny (SEC/DIV), |
|  |  | nedetekuje spouštěcí událost. P ři nastavení časové základny |
|  |  | na 80 ms/dílek nebo pomalejším, přejde osciloskop do režimu |
| Mode | Auto | přepisování pr ůběhu (Scan). |
|  | Normal | V normálním režimu sb ěru dat se osciloskop spouští pouze |
|  |  | při splnění podmínek spouštění. Osciloskop zobrazuje |
|  |  | předcházející pr ůběh tak dlouho, dokud jej nenahradí nový |
|  |  | průběhem. |
|  |  | Režim používejte v p řípadech, kdy chcete zobrazovat pouze ty |
|  |  | průběhy, které splňují spouštěcí podmínky. Osciloskop začne |
|  |  | zobrazovat průběh až po první spoušt ěcí události. |
|  |  | Vyberte komponenty spouštěcího signálu, které se uplatní |
|  |  | v spouštěcím obvodu. |
|  | AC | AC: Střídavá vazba, blokuje stejnosm ěrnou složku a potla čuje |
|  |  | signály s kmito čtem pod 10 Hz. |
|  | DC |  |
| Coupling |  | DC: Stejnosměrná vazba, propouští všechny složky signálu. |
|  | HF Reject |  |
|  |  | FF Reject: Dolní propust, potlačuje složky signálu s kmito čtem |
|  | LF Reject |  |
|  |  | vyšším než 80 kHz. |
|  |  | LF Reject: Horní propust, blokuje stejnosměrnou složku |
|  |  | a potlačuje komponenty s kmitočty nižšími než 8 kHz |

POZNÁMKA: Vazba spoušt	ěcích obvodů ovlivňuje pouze signál, který se dostane

do spoušt ěcího systému, neovlivňuje však ší řku pásma ani vazbu signálu zobrazovaného na displeji.

Video Trigger

| Položky | Nastavení | Popis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Když se zvýrazní položka Video, bude se osciloskop | spouštět |  |
| Video |  | standardním videosignálem v norm ě NTSC, PAL nebo SECAM. |  |
|  |  | Vazba spouštěcího signálu je nastavena na AC. |  |  |
|  | CH1 | Vyberte zdroj spouštěcího signálu. |  |  |
|  | CH2 |  |  |  |
| Source |  | Položkou Ext a Ext/5 se volí spoušt ění signálem, který je p řiveden |  |
|  | EXT |  |  |
|  |  | na konektor EXT TRIG. |  |  |
|  | EXT/5 |  |  |  |
|  |  | Normal (normální polarita): Ke spoušt ění se používá sestupná hrana |  |
| Polarity | Normal | synchronizačního impulsu. |  |  |
|  | Inverted | Inverted (invertována polarita): Osciloskop se spou ští vzestupnou |  |
|  |  | hranou synchronizačního impulsu. |  |  |
|  | All Lines |  |  |  |  |
|  | Line Number | Slouží k volb ě vhodného synchronizačního signálu. |  |  |
| Sync | Odd Field | Číslo řádku, který se má použít ke spoušt ění, se v položce Line |  |
|  | Even Field | Number volí ovladačem USER SELECT. |  |  |
|  | All Fields |  |  |  |  |
| Standard | NTSC | Položkou se volí norma videosignálu, použitého pro | synchronizaci |  |
|  | PAL/SECAM | a stanovuje se počet řádk ů. |  |  |
| Poznámka: Pokud zvolíte normální polaritu, budou se | ke spouštění používat záporné synchroniza ční |
| impulsy. |  |  |  |  |  |
| Jestliže má zobrazovaný videosignál kladné synchron | izační impulsy, musíte zvolit Inverted Polarity. |

Pulse Width Trigger - Spoušt ění impulsy určité šířky

Položkou se nastavují parametry impulsu a podmínky pro spouštění.

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zvýrazn ěte položku Pulse (impuls) a osciloskop se spustí |
| Pulse |  | impulsem, který spl ňuje podmínky nastavených parametr ů |
|  |  | Source (zdroj), When (když) a Set Pulse Width (zada ná ší řka |
|  |  | impulsu). |
|  | CH1 |  |
| Source | CH2 | Položkami se volí zdroj spoušt ěcího signálu. |
|  | EXT |  |
|  | EXT5 |  |
|  | = |  |
| When | ≠ | Vyberte podmínku spouštění. |
|  | < |  |
|  | > |  |
| Set Pulse Width | 20 ns až 10 s | Když se zmá čknutím F4 zvýrazní položka Set Pulse Width, |
|  |  | nastavte multifunkčním ovladačem šířku impulsu. |
| Polarity | Positive | Zvolte kladnou nebo zápornou polaritu impuls ů. |
|  | Negative |  |
| Mode | Auto | Zvolte typ spouštění. Režim Normal je vhodný pro v ětšinu |
|  | Normal | aplikací spouštění impulsem. |
|  | AC | Položkou se volí vazba, p řes kterou se bude přivád ět |
| Coupling | DC |  |
|  | HF Reject | spouštěcí signál do spoušt ěcích obvodů. |
|  | LF Reject |  |
| More |  | Přepínání stránek podnabídek v menu. |

Spoušt ění při splnění podmínky: Ší řka impulsu musí být ≥ 5 ns, jinak jej osciloskop nerozpozná jako impuls.

Spouští se, když je impuls	Spouští se, když je impuls delší

kratší než nastavená ší řka	než nastavená ší řka

Spouští se, když se impuls	Spouští se, když je impuls stejný

liší od nastavené šířky o ±5%	jako nastavená ší řka ±5%

Tolerance	Tolerance

- = Bod spouštění

=, ≠ : Osciloskop se spustí, když je (nebo není) ší řka impulsu signálu v rámci p řípustné odchylky ±5% od nastavené hodnoty.

<, > : Osciloskop se spustí, když ší řka impulsu zdrojového signálu je menší, nebo v ětší než nastavená hodnota.

Slope Trigger: Spouštění se aktivuje podle času vzestupu nebo sestupu. Je přesnější a pružn ější než spouštění hranou.

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Slope |  |  |
|  | CH1 |  |
| Source | CH2 | Položkami se volí zdroj spoušt ěcího signálu. |
|  | EXT |  |
|  | EXT5 |  |
| Slope | Rising | Položkou se volí, zda se ke spoušt ění má použít vzestupná |
|  | Falling | (Rising) nebo sestupná (Falling) hrana vstupního si gnálu. |
| Mode | Auto | Vyberte typ spouštění. Normální režim se nejlépe hodí pro |
|  | Normal | většinu aplikací se spouštěním založeným na ší řce impulsu. |
|  | AC |  |
| Coupling | DC | Položkou se volí vazba, p řes kterou se bude přivád ět |
|  | HF Reject | spouštěcí signál do spoušt ěcích obvodů. |
|  | LF Reject |  |
| Next Page |  | Další stránka |
| Vertical | V1 | Nastavením dvou úrovní spoušt ění upravte vertikální okno. |
|  | V2 | Zvolte tuto možnost a pak zmá čknutím F3 vyberte V1 nebo V2. |
|  | = |  |
| When | ≠ | Vyberte podmínku spouštění. |
|  | < |  |
|  | > |  |
| Time | 20 ns až 10 s | Když se zmá čknutím F4 zvýrazní tato položka, nastavte |
|  |  | multifunkčním ovladačem časové rozpětí. |

Swap Trigger: Funkce analogových osciloskop ů, která nabízí stabilní zobrazení signál ů na dvou různých kmito čtech. Obvykle se používá ur čitý kmito čet pro přepínání analogových kanál ů CH1 a CH2, které pak generují spouštěcí signál v spoušt ěcím obvodu.

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Swap Trigger |  |  |
| Mode | Auto | Vyberte typ spouštění. |
|  | Normal |  |
| Channel | CH1 | Stiskněte jednu z možností, vyberte typ spoušt ění kanálu |
|  | CH2 | a nastavte menu rozhraní. |

Níže uvádíme seznam možností v podnabídkách. Swap T rigger dovoluje vybrat pro CH1 a CH2 různé módy spuštění a zobrazení tvarů vln na stejné obrazovce. Na obou kanálech si m ůžete

| vybrat z následujících | čtyř režim ů spuštění. |
| --- | --- |
| Type |  | Edge |  |
| Slope |  | Rising |  |
|  |  | Falling |  |
| Coupling |  | AC |  |
|  |  | DC | Stiskněte F3 nebo F4 a vyberte komponenty spouštěcího |
|  |  | HF Reject | signálu aplikované v spouštěcím obvodu. |
|  |  | LF Reject |  |
| Type |  | Video |  |
| Polarity |  | Normal |  |
|  |  | Inverted |  |
| Standard |  | NTSC |  |
|  |  | PAL/SECAM |  |
| Sync |  | All Lines |  |
|  |  | Line Number |  |
|  |  | Odd Field | Vyberte pomocí F4, F5 |
|  |  | Even Field |  |
|  |  | All Fields |  |
| Type |  | Pulse |  |
| Polarity |  | Positive |  |
|  |  | Negative |  |
| When |  | = |  |
|  |  | ≠ | Vyberte pomocí F3. |
|  |  | < |  |
|  |  | > |  |
| Set Pulse Width |  | Pulse Width | Vyberte stisknutím F4. šířku impulsu nastavte |
|  |  |  | multifunkčním ovladačem V0. |
| Coupling |  | AC |  |
|  |  | DC |  |
|  |  | Noise Reject | Vyberte pomocí F5. |
|  |  | HF Reject |  |
|  |  | LF Reject |  |
| Type |  | Slope |  |
| Slope |  | Rising | Vyberte typ náb ěhu signálu. |
|  |  | Falling |  |
| Mode |  | Auto | Vyberte typ spouštění. Pro většinu aplikací spouštění |
|  |  | Normal | šířkou pulsu je nejlepší normální režim. |
| Coupling |  | AC |  |
|  |  | DC | Vyberte komponenty spouštěcího signálu aplikované |
|  |  | Noise Reject |  |
|  |  |  | v spouštěcím obvodu. |
|  |  | HF Reject |  |
|  |  | LF Reject |  |
| Next Page |  |  |  |
| Vertical |  | V1 | Nastavte dvě spouštěcí úrovn ě a upravte vertikální okno. |
|  |  | V2 | Vyberte tuto možnost a stiskem F3 vyberte V1 nebo V 2. |
| When |  | = |  |
|  |  | ≠ | Zvolte podmínku spouštění. |
|  |  | < |  |
|  |  | > |  |
| Time |  | 20 ns až 10 s | Pro výb ěr této možnosti stiskn ěte F4 a multifunkčním |
|  |  |  | ovladačem nastavte časové rozpětí. |

Overtime Trigger: Při spouštění šířkou impulsu (Pulse Width) můžete byt n ěkdy zmateni dlouhou dobou, než dojde ke spoušt ění. Když pro spušt ění osciloskopu nepotřebujete celou šířku impulsu, ale chcete, aby ke spuštění došlo hned po uplynutí nastaveného času, použijete spušt ění, kterému se říká Overtime Trigger.

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Type | OT |  |
| Source | CH1 | Vyberte zdroj spouštění. |
|  | CH2 |  |
| Polarity | Positive | Vyberte spouštění kladným, nebo záporným impulsem. |
|  | Negative |  |
| Mode | Auto |  |
|  | Normal |  |
| Overtime | T | Pro výb ěr této možnosti stiskn ěte F5 a pomocí V0 nastavte |
|  |  | čas. |
|  | AC |  |
| Coupling | DC | Vyberte komponenty spouštěcího signálu aplikované |
|  | HF Reject | v spouštěcím obvodu. |
|  | LF Reject |  |

Holdoff:	Pro  použití  pozastaveného  spouštění  Holdoff,  stiskněte  tlačítko  HORIZONTAL  MENU

- tlačítkem F4 nastavte čas pozastavení (Holdoff Time). Funkci Trigger Holdoff můžete použít pro stabilizaci zobrazení složitých signál ů (například sérii impulsů). Pozastavení je doba mezi okamžikem, kdy osciloskop detekuje spouštěcí událost a okamžikem, kdy je p řipraven detekovat další. V průběhu pozastavení nebude osciloskop na spouštěcí události reagovat. P ři sérii impulsů lze čas pozastavení nastavit tak, aby se osciloskop spouštěl jen při prvním impulsu série.

Interval vzorkování	Interval vzorkování

Úrove ň spouštění

Indukuje okamžik spušt ění

Pozastavení dalšího	Pozastavení dalšího spouštění

spouštění

Tlačítka a položky menu

Níže uvedených 6 tla čítek v horní části čelního panelu se používá k vyvolání nabídek p říslušných menu nastavení.

SAVE/RECALL: Zobrazuje menu Save/Recall pro nastavení a tvar průběhů.

MEASURE: Zobrazuje menu měření.

ACQUIRE: Zobrazuje menu záznamu dat.

UTILITY: Zobrazuje nabídku pomocných funkcí.

CURSOR: Zobrazuje menu kurzorů.

DISPLAY: Zobrazuje menu typů zobrazení.

SAVE/RECALL

Stiskněte tlačítko SAVE/RECALL pro uložení nebo na čtení uloženého nastavení p řístroje nebo průběhu.

Na první stránce menu se ukáže následující nabídka:

|  | Položky |  | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waveforms |  |  |  |
|  |  |  | CH1 |  |
|  | Source |  | CH2 off | Vyberte zobrazovaný tvar pr ůběhu pro uložení. |
|  |  |  | MATH off |  |
|  | REF |  | RefA | Zvolte místo, na které se má pr ůběh uložit nebo z kterého |
|  |  |  | RefB | se má na číst. |
|  |  |  | Save | Uložte zdrojový pr ůběh na zvolené místo v paměti. |
|  | Operation |  | Ref on | Zobrazte nebo odstraňte referenční průběh na obrazovce. |
|  |  |  | Ref off |  |

Stiskněte „Next Page“ a přejděte k následujícímu menu.

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Setups |  |  |
| Operation | Flash memory | Uložte aktuální nastavení na USB disk nebo do pam ěti |
| Source | USB disk | osciloskopu. |
|  |  | Určete umístění v paměti, kam se má uložit nastavení |
| Memory | 0 to 9 | aktuálního pr ůběhu, nebo z něhož se má nastavení pr ůběhu |
|  |  | načíst. K výb ěru použijte tla čítko V0. |
|  | Save | Ukončete uložení. |
| Operation |  | Načtěte nastavení osciloskopu uložené na míst ě, které jste |
|  | Recall | zvolili v poli Setup. Pro aktivaci osciloskopu se známým |
|  |  | nastavením stiskněte tlačítko Deafault Setup. |
| Menu průběhů: |  |  |

Bílou barvou je označený na čtený pr ůběh RefA	Maximáln ě lze uložit až 9 skupin nastavení.

Poznámka:Pokud po poslední změně počkáte 5 sekund, osciloskop uloží aktuální nastavení a znovu ho načte při příštím zapnutí.

MEASURE

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Source | CH1 | Vyberte zdroj spouštění. |
|  | CH2 |  |
| Measurement | Frequency | Na základ ě měření první periody se vypočítá kmito čet průběhu. |
| Type |  |  |
|  | Period | Vypočítá se čas první periody. |
|  | Mean | Vypočítá se aritmeticky pr ůměr napěti celého zaznamenaného |
|  |  | průběhu. |
|  | Pk-Pk | Vypočítá se absolutní hodnota rozdílu mezi max. a min. |
|  |  | hodnotou celého průběhu. |
|  | Cyc RMS | Provádí výpo čet efektivní hodnoty první úplné periody pr ůběhu. |
|  | Min | Zobrazí minimální hodnotu pr ůběhu ze všech zaznamenaných |
|  |  | hodnot. |
|  | Max | Zobrazí maximální hodnotu ze všech zaznamenanýc h hodnot. |
|  | Rise Time | Měří dobu mezi přechodem 10% a 90% úrovn ě první |
|  |  | vzestupné hrany průběhu. |
|  | Fall Time | Měří dobu mezi přechodem 10% a 90% úrovn ě první sestupné |
|  |  | hrany průběhu. |
|  |  | Měří dobu odpovídající přechodu 50% úrovn ě na první |
|  | Positive Width | vzestupné a následující sestupné hraně průběhu (šířka |
|  |  | kladného impulsu) |
|  |  | Měří dobu odpovídající přechodu 50% úrovn ě na první |
|  | Negative Width | sestupné a následující vzestupné hraně průběhu (šířka |
|  |  | záporného impulsu). |
|  | Off | Měření se neprovádí. |

K výb ěru typu měření použijte tla čítko V0 nebo tlačítka F3 a F4.

Údaje v menu, které jsou zvýrazn  ěné větším písmem, představují výsledky p říslušných měření.

Provádění měření: Na displeji lze současně zobrazit až 8 automaticky m ěřených hodnot pro jeden průběh (nebo je rozdělit na různé průběhy). Měření lze provád ět pouze na aktivních (zobrazených) průbězích (kanál musí být zapnutý „ON“).

Automatická m ěření nelze provád ět na referenčních nebo matematických pr ůbězích, v režimu přepisování (Scan) nebo p ři zobrazení XY.

ACQUIRE

Stiskněte tlačítko ACQUIRE a nastavte parametry sběru dat.

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Category | Real Time | Zachycuje průběh pomocí digitální techniky real-time. |
|  | Equ Time | Přestavuje tvary průběhů ekvivalentní vzorkovací technikou. |
|  | Normal | Používá se pro zachycení a p řesné zobrazení většiny průběhů. |
| Mode |  | Detekuje krátké impulsy a eliminuje vznik aliasingu . |
|  | Peak Detect |  |
| (Real Time) |  | Používá se p ři snižování náhodného nebo nekorelovaného |
|  | Average |  |
|  |  | šumu v signálu. Po čet průměrování je volitelný. |
|  | 4 |  |
| Averages | 16 | Stisknutím F3 nebo F4 zvolte počet průměrování. |
| (Real Time) | 64 |  |
|  | 128 |  |
| Memory | 4K, 40K, 512K, | Zvolte hloubku paměti pro různé modely |
| Depth |  |  |
|  | 1M |  |
| (Real Time) |  |  |

Normal: U modelů se šířkou pásma 100 MHz je max. rychlost vzorkování 1 GS/ s. Pro časovou základnu s nedosta čujícím rozsahem vzorkování m ůžete použit algoritmus sinusové interpolace

- interpolaci bodů mezi vzorkovacími body, abyste vytvořili kompletní záznam tvaru pr ůběhu (výchozí nastavení je 4K).

Normální intervaly sb ěru dat

● Vzorkovací body

V režimu Normal se zachytávají jednotlivé vzorkovac í body v jednotlivých intervalech

Peak Detect: Používá se pro detekci úzkých impuls ů (až do 10 ns) a pro omezení vzniku aliasingu. Režim lze použít p ři nastavení časové základny na 4 µs/dílek nebo pomalejším nastavení. Pokud nastavíte časovou základnu na 4 µs/dílek nebo rychlejší, režim po řizování dat se automaticky přepne do normálního režimu, protože rychlost vzorkov ání je tak vysoká, že není nutné používat režim Peak Detect. Osciloskop při změně režimu na Normal nezobrazuje žádné hlášení.

Average: Pokud chcete snížit náhodný nebo nekorelovaný šum v zobrazovaném signálu, použijte režim Average. Data se budou na čítat v normálním režimu a pak se ze zvoleného po čtu načtených průběhů vypočítá pr ůměr. Zvolte počet záznam ů (4, 16, 64 nebo 128), které se mají použít k průměrování.

Zastavení záchytu dat: Během pořizování dat se zobrazuje živý pr ůběh. Stisknutím tlačítka RUN/STOP zastavte pořizování dat, p řičemž obraz na displeji zamrzne. V libovolném režimu lze pak pomocí vertikálních a horizontálních ovlada čů měnit velikost a umístění zobrazovaného průběhu.

Ekvivalentní záchyt dat: V tomto případě jen opakujete normální záchyt dat. Režim použijete pro pozorování pravideln ě se opakujících periodických signál ů. Můžete získat rozlišeni 40ps, tj. rozsah vzorkovaní 25GSa/s, který je mnohem vyšší, než ten, který byste získali p ři záznamu v reálném čase.

Princip záchytu dat vypadá následovně:

Opakované vstupní signály

První záchyt

Druhý záchyt

Třetí záchyt

Čtvrtý záchyt

Jak vidíte na výše uvedeném obrázku, p ři pořizování vstupních signál ů (v opakovaném cyklu) vice než jednou p ři pomalém rozsahu vzorkovaní, se uspořádají vzorkovací body podle toho, jak se objevují a vytvá ří tvar průběhu.

UTILITY

Stiskněte tlačítko UTILITY a objeví se následující menu:

|  | Položky | Popis |
| --- | --- | --- |
|  | System Info | Zobrazí informace o verzi softwaru a hardwaru, sériové číslo a některé další |
|  |  | informace týkající se osciloskopu. |
|  |  | Připojte USB disk s aktualizačním programem a v levém horním rohu se zvýrazní |
|  | Update | symbol disku. Stiskněte tlačítko Update Program a objeví se dialogové okno |
|  | Program | aktualizace softwaru. Stiskem F6 se spustí aktualizace a stiskem F2 se aktualizace |
|  |  | zruší. |
|  |  | Připojte USB disk a v levém horním rohu se zvýrazní symbol disku. Klikněte na tento |
|  | Save | symbol a uvidíte, jak se průběh na chvilku zastaví, přičemž se uloží. Data uloženého |
|  |  | průběhu pak najdete na USB disku. X ukazuje, kolikrát js te stiskli tlačítko. Každým |
|  | Waveform |  |
|  |  | stiskem tlačítka se vytvoří nová p říslušná složka. Když nap říklad stisknete tlačítko |
|  |  | jednou, vytvoří se složka 1, když tla čítko stisknete dvakrát, vytvo ří se složky 1 a 2. |
|  | Self | Stisknete toto tlačítko a objeví se dialogové okno kalibrace. Kalibraci provedete |
|  | Calibration | zmá čknutím F6, resp. ji můžete zrušit tla čítkem F4. |
|  |  | Nastavení bzučáku a času. |
|  | Advance | Stiskněte tlačítko a ukáže se dialogové okno nastavení. Otá čením knoflíku V0 |
|  |  | vyberte nastavení bzučáku nebo času (černým ráme čkem). Stiskněte V0 a černý |
|  |  | ráme ček se změní na červený. Dalším stiskem V0 nastavíte čas nebo zap/vyp. |

Autokalibrace: Automatickou kalibrací se optimalizuje přesnost osciloskopu vzhledem k teplotě prostředí. Pro dosažení maximální p řesnosti byste měli provést autokalibraci vždy, když se teplota změní o 5 ºC nebo více. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rada: Stiskněte libovolné tlačítko menu na čelním panelu, abyste zrušili zobrazení stavu a vstoupili do příslušné nabídky.

CURSOR

Stiskněte tlačítko CURSOR a objeví se následující menu:

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
|  | Off | Zvolte a zobrazte měřící kurzory; napěťovými kurzory (Voltage) |
| Type | Voltage | se měří amplituda a časovými kurzory (Time) se m ěří čas |
|  | Time | a frekvence. |
|  | CH1 |  |
|  | CH2 | Vyberte tvar průběhu, na kterém se mají provád ět kurzorová |
| Source | MATH |  |
|  |  | měření. Naměřené hodnoty se zobrazují na displeji. |
|  | REFA |  |
|  | REFB |  |
|  |  | S indikuje Cursor 1 a E Cursor 2. |
| Select Cursor | S | Vybraný kurzor je zvýrazn ěn a lze s ním volně pohybovat. |
|  | E | Oba kurzory lze vybrat a pohybovat s nimi současně. |
|  |  | Okno za kurzorem zobrazuje jeho umístění. |
|  | Zobrazuje rozdíl | Zobrazuje měření v okně. |
| Delta | delta mezi |  |
|  | kurzory |  |

Pohyb s kurzory: Stiskněte tlačítko vedle Select Cursor, aby se vybral kurzor a otá čením V0 s ním můžete pohybovat. Kurzory lze pohybovat, jen když se zobrazuje menu kurzoru.

Časový kurzor	Kurzor nap ětí

DISPLAY

Zobrazení průběhu je ovlivňováno nastavením osciloskopu. Pr ůběh můžete m ěřit, pokud se zachytí.

Důležité informace k pr ůběhu získáte v závislosti na zp ůsobu jeho zobrazení na obrazovce.

Existují dva režimy zobrazení pr ůběhu: režim jednoho okna (Single window) a režim zobr azení dvou oken (Dual window). Bližší informace viz výše v části „Horizontální ovlada če“.

Stiskněte tlačítko DISPLAY a zobrazí se následující menu:

| Položky | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Type | Vectors | Vektory vyplňují v zobrazení prostor mezi sousedními hodnotami |
|  | Dots | vzorků. Tečky zobrazují pouze vzorkovací body. |
|  | OFF | Dosvit Nastavuje dobu, po kterou zůstane každý vzorek na |
| Persist | 0.2S-8S |  |
|  |  | displeji. |
|  | Infinitive |  |
|  |  | Formát YT ukazuje vertikální nap ětí ve vztahu k času |
|  |  | (horizontální m ěřítko); formát XY ukazuje te čku mezi CH1 a CH2 |
| Format | YT | pokaždé, když je získán vzorek, u n ěhož nap ěti nebo proud |
|  | XY | CH1 určuje koordinát X te čky (horizontální) a nap ěti nebo |
|  |  | proud CH2 určuje koordinát Y (vertikální). Podrobn ější |
|  |  | informace najděte v popisu formátu XY níže v tomto textu. |
| Contrast |  | Kontrast lze nastavit v rozsahu 0 až 15. |
| Next Page (další stránka) |  |

| Grid | Dotted Line | Při nastavení OFF se ve středu mřížky na obrazovce zobrazují |
| --- | --- | --- |
|  | Real Line |  |
|  |  | pouze horizontální a vertikální koordináty. |
|  | OFF |  |
| Grid Intensity |  | Intenzitu mřížky s grafickým ukazatelem pr ůběhu lze nastavit |
|  |  | v rozsahu 0 až 15. |

Ovládací tlačítka rychlých akcí

AUTOSET: Automaticky nastavuje parametry přístroje a optimalizuje zobrazení vstupního signálu (viz příslušné informace v níže uvedené tabulce).

SINGLE SEQ: Spouští a poté zastavuje jednorázový zá znam průběhu signálu.

RUN/STOP: Spouští opakovaný záznam signálu nebo jej	zastavuje.

HELP: Zobrazí nabídku nápov ědy.

DEAFAULT SETUP: Obnovuje výchozí tovární nastavení osciloskopu (viz příslušné informace v níže uvedené tabulce).

Save to USB Disk: Uloží všechna zobrazení na obrazo vce na USB disk (jako když zmá čknete tlačítko funkce Print Screen na počítači).

AUTOSET

Autoset je jednou z výhod digitálního osciloskopu. Když stisknete tla čítko AUTOSET, osciloskop identifikuje typ průběhu (sinusoida nebo obdélník) a přizpůsobí ovládaní podle vstupního signálu tak, aby správn ě zobrazoval tvar průběhu vstupního signálu.

| Funkce | Nastavení |
| --- | --- |
| Acquire Mode | Režim sb ěru dat lze nastavit na normální nebo detekci špi ček |
| Cursor | Vypnuto (Off) |
| Display Format | Formát zobrazení nastaven na YT |
| Display Type | Typ zobrazení je nastaven v případě spektra FFT na vektory (Vectors); v ostatních |
|  | případech se nemění. |
| Horizontal Position | Horizontální pozice se nastavuje podle signálu |
| SEC/DIV | Nastavuje se podle signálu |
| Trigger Coupling | Vazba spouštění se nastavuje na DC, Noise Reject (Potlačení šumu) nebo HF |
|  | Reject (Dolní propust) |
| Trigger Holdoff | Pozastavení spouštění: Minimální |
| Trigger Level | Nastaveno na 50% |
| Trigger Mode | Auto |
| Trigger Source | Zdroj spouštění je nastaven podle signálu; pro spoušt ění signálem ze vstupu EXT |
|  | TRIG nelze použít automatické nastavení. |
| Trigger Slope | Spouštěcí hrana: Nastavuje se podle signálu. |
| Trigger Type | Typ spouštění: Edge |
| Trigger Video Sync | Nastavuje se podle signálu. |
| Trigger Video | Nastavuje se podle signálu. |
| Standard |  |
| Vertical Bandwidth | Celé pásmo (Full) |
| Vertical Coupling | Vertikální vazba: DC (pokud bylo nejprve zvoleno GN D); AC pro videosignál; |
|  | v ostatních případech beze změny |
| VOLTS/DIV | Nastavuje se podle signálu. |

Funkce Autoset (Automatické nastavení) prozkoumává signály na všech kanálech a zobrazí odpovídající průběhy.

Funkce Autoset určuje zdroj spouštění podle následujících podmínek:

Pokud jsou připojeny signály k více kanál ům, zvolí se jako zdroj spouštění signál s nejnižším

kmitočtem.

Pokud není rozpoznán signál na žádném vstupu, použ ije se při automatickém nastavení pro spouštění zobrazený kanál s nejnižším číslem.

Pokud není rozpoznán signál na žádném vstupu a nen í zobrazen žádný kanál, použije se pro spouštění a zobrazení kanál 1.

Sine Wave (Sinusový signál)

Použijete-li automatické nastavení a osciloskop ur čí, že pr ůběh signálu se blíží sinusoid ě, zobrazí následující položky:

| Volby Sine Wave | Podrobnosti |
| --- | --- |
| Multi cycle Sine | Zobrazí se několik period signálu s odpovídajícím vertikálním a horizontálním |
|  | rozsahem. |
| Single cycle Sine | Časová základna se nastaví tak, aby se zobrazila p řibližn ě jedna perioda signálu. |
|  | Přístroj přepočítá vstupní signál z časové do kmitočtové domény a zobrazí |
| FFT | výsledek jako graf kmito čtu vs. spektrum (tj. velikosti jednotlivých kmito čtových |
|  | složek v závislosti na kmito čtu), protože se jedná o matematickou operaci. |
| Undo Setup | Osciloskop načte předcházející nastavení. |

Pravoúhlý signál (Square Wave) nebo impulsy (Pulse)

Pokud použijete automatické nastavení a osciloskop určí, že pr ůběh signálu se blíží pravoúhlému nebo impulsnímu signálu, zobrazí následující položk y:

| Volby Square Wave | Podrobnosti |
| --- | --- |
| Multi cycle Square | Zobrazí se několik period signálu s odpovídajícím vertikálním a horizontálním |
|  | rozsahem. |
|  | Časová základna se nastaví tak, aby se zobrazila p řibližn ě jedna perioda signálu. |
| Single cycle Square | Na displeji osciloskopu se zobrazují hodnoty Min (min. hodnota), Mean (střední |
|  | hodnota) a Positive Width (šířka kladného impulsu), které byly získány |
|  | automatickým m ěřením |
| Rising Edge | Zobrazuje se vzestupná hrana. |
| Falling Edge | Zobrazuje se sestupná hrana. |
| Undo Setup | Osciloskop načte předcházející nastavení. |

Help

Stiskněte tlačítko HELP a na displeji se zobrazí menu nápov ědy, které obsahuje témata pokrývající všechny položky a ovlada če osciloskopu (viz výše „Systém nápovědy“).

Default Setup (Výchozí nastavení)

Když stisknete tla čítko DEAFAULT SETUP, osciloskop zobrazí průběh kanálu 1 (CH1) a odstraní všechny ostatní průběhy. Když jste v menu výchozího nastavení, stiskn ěte F1, abyste se vrátili k stavu, v kterém byl osciloskop nastaven před výchozím nastavením. V níže uvedené tabulce najd ete položky, tla čítka a ovladače, kterými se m ění konfigurace ve výchozím nastavení.

| Menu nebo Systém | Položky, tla čítka a ovladače | Výchozí nastavení |
| --- | --- | --- |
|  | Možnosti 3 režim ů | Normal |
| Acquire | Averages | 16 |
|  | Run/Stop | Run |
|  | Type | Off |
| Cursor | Source | CH1 |
|  | Horizontal (amplituda) | ±3,2 div |
|  | Vertical (čas) | ±4 div |
|  | Type | Vectors |
| Display | Persist | Off |
|  | Format | YT |
|  | Window Mode | Single Window |
| Horizontal | Ovladač Trigger | Level |
|  | Position | 0.00s |
|  | SEC/DIV | 200µs |
|  | Operation | -- |
| Math | Source | CH1 – CH2 |
|  | Position | 0div |

|  | Vertical Scale | 20 dB |
| --- | --- | --- |
|  | FFT Operation |  |
| FFT | Source | CH1 |
|  | Window | Hanning |
|  | FFT Zoom | X1 |
| Measure | Source | CH1 |
|  | Type | Žádný |
|  | Type | Edge |
|  | Source | CH1 |
| Trigger (Edge) | Slope | Rising |
|  | Mode | Auto |
|  | Coupling | DC |
|  | Level | 0.00v |
|  | Polarity | Normal |
| Trigger (Video) | Sync | All lines |
|  | Standard | NTSC |
|  | When | = |
|  | Set Pulse Width | 1.00 ms |
| Trigger (Pulse) | Polarity | Positive |
|  | Mode | Auto |
|  | Coupling | DC |
|  | Slope | Rising |
| Trigger (Slope) | Mode | Auto |
|  | Coupling | DC |
|  | When | = |
|  | CH1 |  |
|  | Type | Edge |
|  | Slope | Rising |
|  | Mode | Auto |
|  | Coupling | DC |
| Trigger (Swap) | Level | 0.00v |
|  | CH2 |  |
|  | Type | Edge |
|  | Slope | Rising |
|  | Mode | Auto |
|  | Coupling | DC |
|  | Level | 0.00v |
|  | Source | CH1 |
| Trigger (OT) | Polarity | Positive |
|  | Mode | Auto |
|  | Time | 20 ns |
|  | Coupling | DC |
|  | Bandwidth Limit | Unlimited |
|  | VOLTS/DIV | Coarse |
| Vertical System, | Probe | Voltage |
| všechny kanály | Voltage Probe Attenuation | 10X |
|  | Invert | Off |
|  | Position | 0.00 div (0.00 V) |
|  | VOLTS/DIV | 1.00 V |

Následující nastavení se nem ění, když stisknete tla čítko DEAFAULT SETUP:

Položka Language (jazyk) Uložená nastavení

Uložený referen ční průběh Kontrast displeje

Kalibrační data

Multifunkční ovladače (knoflíky a tlačítka)

V0: Multifunkční knoflík. U různých položek menu slouží pro výb ěr různých možností nabídky menu (MEASURE), pohyb kurzorů a úrovní (Slope Trigger). Stisknutím tohoto knoflíku se resetují data (trigger holdoff, čas při Overtime trigger a slope trigger), volí se

možnosti menu, atd. Jeho použití je jednoduché.

F7:	Když  stisknete	toto	tla čítko	v režimu	jednoho	okna,	p řepíná	se	zobrazení

přerušované čáry a k řížového zobrazení. Stiskn ěte tlačítko dvakrát a zobrazí se menu kanálu logického analyzátoru.

F0: Tlačítko pro skrytí možností menu na pravé stran ě a zobrazené průběhu signálu na celou obrazovku. Dalším stiskem tlačítka se možnosti menu znovu objeví.

F1 – F5: Všechny tyto tlačítka jsou multifunkční. Slouží k výb ěru příslušných možností menu na obrazovce v různých režimech menu. Nap ř. v režimu UTILITY odpovídají položkám „System Info – Advance“.

F6: Toto funkční tlačítko se používá hlavn ě ke změně stránek a k potvrzení výb ěru, jako např. když se b ěhem autokalibrace objeví „Next page“ (další stránka), „Previous page“ (předcházející stránka) a „press F6 to Confirm“ (stisk něte F6 pro potvrzení).

Konektory signálu

Na níže uvedeném obrázku jsou t ři konektory signál ů a pár kovových elektrod, které se nachází ve spodní části panelu osciloskopu.

- CH1, CH2: Vstupní konektory pro zobrazení průběhu, kterými se p řipojuje a přivádí signál, který se má m ěřit.

2.	EXT TRIG: Vstupní konektor pro připojení externího zdroje spouštění, přes který se p řivádí

a připojuje externí signál spoušt ění.

- Kompenzace sondy: Výstup kompenzace nap ětí sondy a uzemnění, aby napětí sondy bylo shodné se vstupním obvodem osciloskopu. Chrání prop ojeni s uzemněním a jsou považovány za terminály uzemn ění. Abyste zabránili poškozeni, nep řipojujte k žádnému z t ěchto zemnicích terminál ů zdroj napětí.

Nastavení kanálů logického analyzátoru

Osciloskopy modelové řady MST 1000B jsou vybaveny 16 kanálovým logickým a nalyzátorem, který nabízí 16 logických kanál ů a na dalších 2 analogových kanálech osciloskopu m ůže provád ět měření různých signál ů. Určitý kanál nebo skupinu kanál ů (8 kanál ů) můžete otev řít (nebo zavřít), nastavit velikost křivky průběhu, změnit pozici zobrazení digitálních kanál ů na obrazovce a vybrat typ mezní hodnoty.

Stiskněte 2x tlačítko F7 a systém zobrazí menu kanálu logického analyzátoru. Viz popis v níže uvedené tabulce.

|  |  | Rozhraní logického analyzátoru |
| --- | --- | --- |
| Funkce | Nastavení | Popis |
| Menu |  |  |
| D7 – D0 |  | Nastavení skupiny kanál ů D7 – D0 |
| D15 – D8 |  | Nastavení skupiny kanál ů D15 – D8 |
| Current | <D15-D0> | Vyberte digitální kanál, který lze odstranit. |
| Threshold | TTL | Vyberte typ meze všech digitálních kanál ů a nastavení mezní |
|  | CMOS | hodnoty, když zvolíte typ User (uživatel). |
|  | ECL |  |
|  | User |  |
| User | <Threshold Level> | Nastavení mezní hodnoty, když zvolíte typ User. |

- Zobrazení s nastavení digitálních kanál ů

  - Stiskněte F7 > F7 > D7-D0 nebo D15-D8 pro otevření menu nastavení skupiny kanál ů a otevření nebo zavření zobrazení digitálních kanál ů.

  - Stiskněte F7 > F7 > Current, abyste mohli multifunkčním ovladačem vybrat digitální kanály. Otá čením tlačítka vyberte digitální kanály a čísla zvolených kanál ů se zobrazí červeně.

  - Stiskněte multifunkční knoflík a otá čejte s ním, aby se změnila poloha zvoleného kanálu na obrazovce. Obrázek vedle ukazuje, jak vypadá menu.

- Nastavte položku Threshold digitálních kanál ů. Stiskněte F7 > F7 > Threshold Type, a nastavte předefinovaný typ mezní úrovn ě, nebo si zvolte vlastní úrove ň a vyberte typ definovaný uživatelem. Níže uvedený obrázek ukazuje, jak vypadá menu.

Popis prahové hodnoty

Typ: TTL, CMOS, ECL, Definovaná uživatelem (User de fined)

Úrove ň se mění v rozsahu 2,6 V, 2,5 V, -1,3 V, -8 V až +8 V.

Nastavení skupiny kanál ů

Stiskněte F7 > F7 > D0 nebo D15 – D8 a systém zobrazí menu nastavení skupiny kanál ů, v němž můžete otev řít nebo zavřít jeden kanál nebo skupinu kanál ů (skupinu tvoří 8 kanál ů) a nastavit velikost průběhu.

| Funkce | Nastavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| Menu |  |  |
| Channel | D7-D0 | Otevřete nebo zavřete určitý kanál v rámci D7-D0 |
| D7-D0 | Turn On | Vynuťte otevření nebo zavření skupiny 8 kanál ů D7– D0 |
|  | Turn Off |  |
| Size |  | Zobrazení 8 kanál ů na celé obrazovce |
|  |  | Zobrazení 16 kanál ů na celé obrazovce |
| Reset |  | Resetování pr ůběhu skupiny kanál ů D7-D0 |

1.	Otevření a zavření jednoho digitálního kanálu

Stiskněte F7 > F7 > Channel Setup a otočením multifunkčního knoflíku vyberte digitální kanál, který chcete otev řít nebo zavřít. Pro samotné otevření nebo zavření kanálu stiskn ěte tlačítko č. 1 menu nastavení kanálu, nebo multifunk ční knoflík. Když je kanál otev řený, bude provozní tla čítko v menu nastavení kanálu orámováno zelen ě a když je kanál zav řený, bude tla čítko bílé.

- Vynucené otevření nebo zavření všech digitálních kanál ů

Pro otevření nebo zavření všech kanál ů stiskněte F7 > F7 > D7-D0 > D7-D0, nebo stiskněte D15-D8 > D15-D8, aby se vynuceně otevřely nebo zavřely vybrané digitální kanály. Pro otev ření nebo zavření určitého kanálu oto čením multifunkčního knoflíku nejdříve kanál vyberte a poté stiskn ěte tlačítko F1 nebo multifunkční knoflík.

- Nastavení velikosti průběhu digitálního kanálu

Stiskněte F7 > F7 > D7-D0 > velikost průběhu (size) nebo D15-D8 > velikost průběhu (size) a vyberte velikost průběhu digitálního kanálu.

- Resetování zobrazení pr ůběhu digitálního kanálu

Pro resetování zobrazení pr ůběhu digitálního kanálu stiskn ěte F7 > F7 > D7-D0 > reset, nebo D15-D8 > reset.

Příklady použití

- následující části návodu je uvedeno n ěkolik příkladů nejčastějšího použití osciloskopu. Zjednodušené příklady zdůrazňují vlastnosti a parametry osciloskopu a podávají n ávod pro jeho použití p ři řešení Vašich vlastních úloh.

- Jednoduchá m ěření

Použití funkce automatického nastavení (AUTOSET) Použití nabídky Measure pro automatická m ěření

- Kurzorová m ěření

Měřeni překmitové frekvence a překmitové amplitudy Měřeni šířky impulsu

Měření doby náb ěhu

- Analýza vstupních signál ů s cílem omezení nahodilého šumu Pozorování signálu se šumem

Omezení nahodilého šumu

- Zachycení jednorázového signálu

- Použití režimu X-Y

- Spouštění signálem ur čité šířky

- Spouštění videosignálem

Spouštění řádkovými nebo snímkovými synchroniza  čními impulsy

- Použití Slope Trigger k zachycení ur čitého náb ěhového signálu

- Použití Overtime Trigger pro zm ěření signálu s dlouhým pulsem

- Použití matematických funkci pro analýzu pr ůběhů

- Měření zpožd ění při přenosu dat

Příklad 1: Jednoduchá měření

Pokud chcete pozorovat signál v obvodu, ale není zn áma ani jeho amplituda ani frekvence, můžete použít tuto funkci a rychle zobrazit signál a změřit jeho kmitočet, periodu a napětí špička-špička.

Postupujte podle níže uvedených krok ů:

- Nastavte přepínač útlumu na sond ě osciloskopu na 10X.

- Stiskněte tlačítko CH 1 MENU a v položce Probe nastavte útlum na  10X.

- Připojte měřící sondu kanálu CH1 k signálu.

- Stiskněte tlačítko AUTOSET.

Osciloskop automaticky nastaví parametry průběhu na nejlepší zobrazeni. Pokud chcete dále optimalizovat zobrazení průběhu, můžete vertikální a horizontální ovlada če nastavit ručně, dokud nebude průběh podle vašich vlastních požadavk ů.

Použití nabídky Measure pro automatická měření

Osciloskop může automaticky provád ět měření určitých hodnot na v ětšině zobrazených pr ůběhů.

Při měření kmitočtu signálu, periody, nap ětí špička-špička, doby náb ěhu a šířky kladného impulsu postupujte podle níže uvedených krok ů:

- Stisknutím tlačítka MEASURE zobrazte nabídku pro měření

- Otočte tlačítko V0 a vyberte nejdříve možnost „unspecified“ (je označena červenou šipkou) a poté stiskněte V0 nebo F6, aby se otevřela podnabídka.

- Vyberte jako zdroj CH1. Poté opakovaně stiskněte F3 a F4 a v menu Type vyberte položky.

Pomocí nabídky menu nebo ovladačem V0 se vraťte do rozhraní Measure. V příslušném okně pod položkou Measure se ukáže výsledek m ěření.

4.	Opakujte krok 2 a krok 3 a poté vyberte další položky m ěření. Celkem jich lze zobrazit až osm.

Poznámka: Všechny hodnoty se s měřenými signály mění.

Níže uvedený obrázek ukazuje jako p řiklad tři druhy měřeni. Okna pod nimi zobrazuji velkým písmem výsledky m ěření.

Příklad 2: Kurzorová měření

Pro rychlé měření časových nebo nap ěťových údaj ů můžete použít kurzory.

Měření kmitočtu zákmitů a amplitudy na vzestupné hraně impulsu

Při měření kmitočtu zákmit ů na vzestupné hraně impulsu postupujte podle následujících krok ů:

- Stisknutím tlačítka CURSOR zobrazte menu Cursor.

- Stiskněte tlačítko F1 nebo Type a zvolte Time.

- Stiskněte tlačítko F2 nebo F3 nebo Source a zvolte CH1.

- Stiskněte tlačítko F4 a vyberte kurzor. Když je vybrán S, otá čejte ovladačem V0 a pohybujte kurzorem S na obrazovce. Pokud je vybrán kurzor E, otá čejte ovladačem V0 a pohybujte kurzorem E. Když vyberete oba, otá čením V0 pohybujete oběma kurzory současně.

- Umístěte kurzor S na první vrchol zákmitu.

- Umístěte kurzor E na druhý vrchol zákmitu.

- V položce Delta se zobrazí časový interval a na kurzorech S a E se zobrazuje po loha těchto dvou kurzorů.

- Stiskněte tlačítko Type a zvolte Voltage.

- Kurzor S dejte na nejvyšší bod zákmitu.

- Kurzor E dejte na nejnižší bod zákmitu a v polo žce Delta se zobrazí zm ěřený kmito čet zákmit ů. Viz níže uvedené obrázky.

Měření ší řky impulsu

Při analýze impulsního signálu, pokud chcete znát ší řku impulsu, postupujte podle níže uvedených kroků:

- Stisknutím tlačítka CURSOR zobrazte menu kurzorů

- Stiskněte tlačítko F1 nebo Type a zvolte Time.

- Stiskněte tlačítko F2 nebo F3 nebo Source a zvolte CH1.

- Stiskněte tlačítko F4 a vyberte kurzor. Když je vybrán S, otá čejte ovladačem V0 a pohybujte kurzorem S na obrazovce. Pokud je vybrán kurzor E, otá čejte ovladačem V0 a pohybujete kurzorem E. Když vyberete oba, otá čením V0 pohybujete oběma kurzory současně.

- Umístěte kurzor S na vzestupnou hranu impulsu a kurzor E na sestupnou hranu impulsu.

- V položce Delta se zobrazí nam ěřený čas a na kurzorech S a E se zobrazuje relativní časový posuv pro polohu kurzoru vzhledem k času spuštění.

Viz níže uvedený obrázek.

Měření doby náběhu

V mnoha případech se může stát, že, budete pot řebovat změřit dobu náb ěhu impulsu, tj. rozdíl časů, které odpovídají 10% a 90% úrovni signálu. Postupuj te přitom podle níže uvedených krok ů:

- Ovladač SEC/DIV nastavte tak, aby se zobrazila vzestupná h rana impulsu.

- Ovladači VOLTS/DIV a VERTICAL POSITION zobrazte impuls tak, aby měl na displeji velikost asi 5 dílků.

- Stiskněte tlačítko CH 1 MENU.

4.	Stisknete tlačítko VOLTS/DIV a zvolte hodnotu Fine. Otá čejte ovladačem VOLTS/DIV, aby velikost signálu na displeji ukazovala p řesně oddělených 5 dílk ů.

- Ovladačem VERTICAL POSITION umístěte průběh tak, aby základna impulsu byla 2,5 dílku pod středem mřížky.

- Stisknutím tlačítka CURSOR zobrazte menu kurzorů.

- Stiskněte tlačítko Type a zvolte Time. Stiskněte tlačítko Source a vyberte CH1.

- Vyberte kurzor S a otá čením V0 umístěte kurzor na úrove ň 10% amplitudy signálu.

- Vyberte kurzor E a otá čením V0 umístěte kurzor na úrove ň 90% amplitudy signálu.

- V údaji Delta v menu kurzoru je uvedena doba ná běhu impulsu. Viz níže uvedený obrázek.

Příklad 3: Analýza vstupních signálů s cílem odstranění náhodného šumu

Za jistých okolností m ůžete k zobrazení signálu se šumy a jeho detail ů použit následující postup analýzy signálu.

Pozorování signálu se šumem

- Stiskněte tlačítko ACQUIRE a zobrazte nabídku pro záznam dat.

- Stiskněte tlačítko Type a vyberte Real Time.

- Stiskněte tlačítko Peak Detect.

- Pokud je to nutné, stiskněte tlačítko DISPLAY a nastavte kontrast displeje tak, aby byl šum lépe viditelný. Viz níže uvedený obrázek.

Eliminace náhodného šumu

| 1. | Stiskněte tlačítko ACQUIRE a zobrazte nabídku pro záznam dat. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stiskněte tlačítko Type a vyberte Real Time. |  |
| 3. | Stiskněte tlačítko Average. |  |
| 4. | Stiskněte tlačítko Averages a sledujte vliv proměnného počtu | průměrovaných záznam ů |
|  | na zobrazení průběhu. |  |
| Poznámka:Průměrováním se omezuje náhodný šum a zlepšuje zobrazení | detailů signálu. |
| Viz níže uvedený obrázek. |  |

Příklad 4: Zachycení jednorázového ědje

Následující postup umož ňuje snadno zachytit nepravidelné signály jako impul sy a poruchy.

Při nastavení zachycení jednorázového d ěje postupujte podle následujících krok ů:

| 1. | Nejdříve nastavte sondu osciloskopu a faktor útlumu na k análu 1. |
| --- | --- |
| 2. | Ovladači VOLTS/DIV a SEC/DIV nastavte | vertikální a horizon tální m ěřítko, |
|  | které odpovídá o čekávaným hodnotám zobrazovaného d | ěje, aby bylo možné signál lépe sledovat. |

- Stisknutím tlačítka ACQUIRE zobrazte nabídku pro záznam dat.

- Stiskněte tlačítko Peak Detect.

| 5. | Stiskněte tlačítko TRIG MENU a pod položkou Slope a zvolte hodnot u Rising. |
| --- | --- |
|  | Poté nastavte vhodnou úrove ň spouštění. |
| 6. | Stisknutím tlačítka SINGLE SEQ spusťte záznam dat. |

Pomocí této funkce můžete snadn ěji zachytit jednorázové d ěje, což je jedna z výhod digitálního paměťového osciloskopu.

Příklad 5: Použití režimu X-Y

Zobrazení fázového posuvu mezi signály dvou kanálů

Například můžete pot řebovat změřit posuv fází v obvodu. Propojte osciloskop s obvod em a zobrazte vstup a výstup v režimu X-Y. Postupujte podle násle dujících kroků:

- Nejdříve nastavte přepínače na obou sondách osciloskopu na útlum 10X.

- Stiskněte tlačítko CH 1 MENU a v položce Probe zvolte útlum sondy 10X a poté stiskněte tlačítko CH 2 MENU a v položce Probe zvolte také útlum sondy 10X.

- Připojte sondu CH1 k vstupu sítě a sondu CH2 k výstupu.

- Stiskněte tlačítko AUTOSET.

- Otá čením ovladače VOLTS/DIV nastavte na obou kanálech p řibližn ě stejné zobrazení signál ů.

- Stiskněte tlačítko DISPLAY a otevřete nabídku zobrazení.

- Stiskněte tlačítko FORMAT a zvolte XY.

- Osciloskop nyní zobrazuje Lissajousův obrazec, který p ředstavuje vstupní a výstupní charakteristiky obvodu.

- Ovladači VOLTS/DIV a VERTICAL POSITION upravte velikost zobrazení průběhu.

- Pro pozorování použijte Lissajousovou oscilogra fickou metodu a vypočtěte posuv fází podle níže uvedených vzorc ů:

sinθ=A/B nebo C/D, přičemž θ je fázový rozdíl úhlu mezi kanály a A, B, C, D p ředstavují hodnoty na níže uvedeném obrázku. Hodnotu fázového rozdílu úhlu získáte podle vzorce θ = ±arcsin (A/B) nebo ±arcsin (C/D).

Pokud jsou hlavni osy elipsy v prvním a třetím kvadrantu, fázový rozdíl uhlu by m ěl byt v

prvním a v čtvrtém kvadrantu, tj. v (0~π/2) nebo (3π/2~2π). Pokud jsou hlavni osy elipsy v druhém a v čtvrtém kvadrantu, fázový rozdíl úhlu by m ěl byt v druhém a v třetím kvadrantu, tj. v (π/2~π) nebo (π-3π/2). Pro lepší pochopení se podívejte na následujíc í obrázek.

Příklad 6: Spoušt ění signálem určité šířky

Při měření šířky impulsů signálu v obvodu si chcete ov ěřit, zda mají všechny impulsy předpokládanou šířku. Nebo při spouštění hranou se ukazuje, že signál vyhovuje specifikac ím a šířka impulsů se nemění. Přesto si myslíte, že není v po řádku. Postupujte podle následujících krok ů:

- Nastavte útlum sondy na 10X.

- Stiskněte tlačítko AUTOSET, aby se průběh zobrazoval stabilně.

- V nabídce Autoset stiskněte tlačítko Single Cycle, aby se zobrazila jedna perioda signálu a bylo možno rychle provést m ěření šířky impulsu (Pulse Width).

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU.

- Stiskněte tlačítko F1 a pod položkou Type zvolte hodnotu Pulse; s tisknutím tlačítka F2 vyberte jako zdroj kanál 2 (CH2); otá čejte knoflíkem TRIGGER LEVEL a nastavte úrove ň spouštění co nejblíže k dolní části signálu.

- Stiskem F6 přejděte na další stránku. Vyberte položku When a tla čítkem F4 nastavte znak „=“.

- Stiskněte tlačítko Set Pulse Width a ovladačem V0 nastavte šířku impulsu, změřenou v kroku 3.

- Ovladačem TRIGGER LEVEL nastavte šířku impulsu podle hodnoty změřené v kroku 3.

- Stiskněte tlačítko MORE a pro položku Mode nastavte hodnotu Norma l. Při spouštění normálními impulsy by se mělo objevit stabilní zobrazení.

- Když se hodnota When nastaví na >, <, nebo ≠, a v šířce impulsu se vyskytnou odchylky, vyhovující podmínce stanovené v položce When, osciloskop spustí záznam dat.

Jak ukazuje výše uvedený obrázek, stabilní zobrazen í průběhu můžete získat, když vložíte pravoúhlý průběh při frekvenci 1KHz se šířkou pulsu nastavenou na 500 µs.

Příklad 7: Spoušt ění videosignálem

Předpokládejme, že sledujete videosignály televize, a	byste zjistili, zda má normální vstup a vstup je

- systému NTSC. Stabilní zobrazení můžete získat pomocí spoušt ění videosignálem. Postupujte podle níže uvedených krok ů:

Spoušt ění záznamu dat snímkovými impulsy

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU, zobrazí se nabídka pro spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a pod položkou Type zvolte Video.

- Stiskněte tlačítko Source a zvolte CH1. Stiskněte tlačítko Polarity a vyberte Normal. Pod položkou Standard vyberte NTSC.

- Stiskněte tlačítko Sync a zvolte, Odd Fields, Even Fields, nebo All Fields.

- Ovladačem Trigger Level nastavte úrove ň spouštění a stabilizujte videosignály.

- Horizontálním ovlada čem SEC/DIV a ovladačem Vertical Position nastavte časovou základnu tak, aby se na obrazovce zobrazil kompletní snímek se spouštěcím videosignálem.

Níže uvedený obrázek ukazuje stabilní spoušt ění snímkovým impulsem.

Spoušt ění záznamuřádkovými impulsy

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU a zobrazí se nabídka menu spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a pod položkou Type zvolte Video.

- Stiskněte tlačítko Source a zvolte CH1. Stiskněte tlačítko Polarity a vyberte Normal. Pod položkou Standard vyberte NTSC. Stiskněte tlačítko Sync a zvolte požadované číslo řádku (Line Number).

- Stiskněte Trigger Level a nastavte úrove ň spuštěni, aby se stabilizovaly videosignály.

- Otá čením V0 nastavte číslo řádku (NTSC: 0-525 řádk ů)

- Horizontálním ovlada čem SEC/DIV a vertikálním ovlada čem VOLTS/DIV zobrazte na obrazovce celý řádek a kompletní pr ůběh signálu. Viz následující obrázek.

Příklad 8: Použití Slope Trigger k zachycení ur čitého náběhového signálu

Při mnoha příležitostech nám nejde pouze o hranu signálu, ale t aké chceme znát časy vzestupu a sestupu signálu. Pro lepši pozorování t ěchto druhů signál ů je zde slope trigger. Postupujte podle následujících krok ů.

- Stiskněte TRIG MENU a otevřete nabídku menu spouštění.

- Stiskněte F1 a jako typ spouštění vyberte Slope.

3.	Stisknutím  tlačítka  Source  vyberte  CH1.  Stiskněte  Slope  a  vyberte  Rising. Stiskněte  Mode

a vyberte Auto. Nakonec tlačítkem Coupling zvolte DC.

- Klikněte na "Next Page" a vyberte Vertical. Otá čejte ovladačem V0 a nastavte správné umíst ění V1 a V2. Vyberte položku When a nastavte parametr " =".

5.	Vyberte	"Time"	a	nastavte	čas,	dokud	nezískáte	stabilní	zobrazení	pr ůběhu.

Viz níže uvedený obrázek.

Příklad 9: Použití Overtime Trigger pro zm ěření signálu s dlouhým pulsem

Není jednoduché pozorovat některou část signálu s dlouhým impulsem pomoci spouštění hranou nebo na základ ě šířky impulsu. V takovém případě můžete podle níže uvedených krok ů použit spoušt ění Overtime.

- Stiskněte TRIG MENU pro zobrazení nabídky menu spouštění.

- Stiskněte F1 a jako typ vyberte OT. Stiskněte Polarity a vyberte Normal. Stiskněte Mode a vyberte Auto. Stiskněte Coupling a vyberte DC.

- Otá čením knoflíku Trigger Level nastavte úrove ň spuštěni a stabilizujte video signály.

- Otá čením V0 nastavte číslo řádku (NTSC: 0-525 řádk ů).

- Otá čejte horizontální SEC/DIV a vertikální VOLTS/DIV pr o zobrazení kompletního spuštěni video signálu na video řádku. Viz následující obrázek.

Poznámka: Rozdíl mezi spuštěním Overtime a Delay je ten, že v p řípadě spoušt ění Overtime se identifikuje impuls, který je vyžadován na základě Vámi nastavenéhočasu, a spustí se v libovolném bodě impulsu. Jinými slovy spušt ění Overtime nastane na základě identifikace impulsu. Toto spoušt ění je podobné jako režim spoušt ění na základě ší řky impulsu, ale ne stejné.

Příklad 10: Použití matematických funkci pro analýzu	průběhů

Další výhodou digitálního osciloskopu je možnost po užít matematické funkce pro analýzu vstupních průběhů. Například můžete chtít zjistit okamžitý rozdíl mezi pr ůběhy dvou kanál ů. Pomocí matematických funkcí osciloskopu m ůžete získat lepší znázorn ění průběhů na obrazovce. Při pozorování signálu postupujte podle následujících kroků:

- Nastavte útlum sondy na 10X.

- Otevřete současně CH1 a CH2, oba kanály budou mít útlum 10X.

- Stiskněte tlačítko AUTOSET pro spuštění stabilního průběhu.

- Stiskněte tlačítko MATH MENU pro zobrazení nabídky Math.

- Stiskněte tlačítko Operation a vyberte „CH1+CH2“.

- Otočte horizontálním ovlada čem TIME/DIV a vertikálním ovlada čem VOLTS/DIV, abyste správn ě nastavili měřítko průběhu a mohli ho snadno kontrolovat.

Osciloskop podporuje navíc také FFT funkce. Pro podrobnější informace k analýze FFT viz výše část Matematická rychlá Fourierova transformace – „Math FFT“.

Poznámka: Před provedením matematických operací byste m ěli obě sondy správně kompenzovat, protože v opa čném případě se odchylky v kompenzaci projeví jako chyba v diferenčním signálu.

Na výše uvedeném obrázku, je zobrazen sinusový pr ůběh 1 KHz a obdélníkový průběh 1 KHz z kanálu 2.

Podle výše uvedených krok ů nastavte menu Math a sledujte odečtený pr ůběh, jak ukazuje níže uvedený obrázek.

Růžov ě označené části jsou p řičtené průběhy.

Příklad 11: Měření zpožd ění při přenosu dat

Pokud mate podezření, že se p ři šíření dat v sériovém kontrolním obvodu objevují nestability, můžete nastavit osciloskop na m ěření zpožd ění mezi signálem CS (Chip Select) a výstupem dat z paměti. Při nastavení měření zpožd ění postupujte podle následujících krok ů:

1.	Propojte jednu sondu osciloskopu k CS (chip-select) a druhou k výstupu dat DATA, jak vidíte na uvedeném obrázku.

- Nastavte na obou sondách útlum 10X.

- Otevřete současně CH1 a CH2, oba s útlumem 10X.

- Stiskněte  tlačítko  AUTOSET,  aby  se  průběhy  zobrazily

stabilně.

5.	Nastavte optimální vertikální a horizontální m	ěřítko.

- Stiskněte tlačítko CURSOR a zobrazte nabídku kurzoru.

- Stiskněte tlačítko Type a vyberte Time.

- Vyberte Kurzor S a otočením ovladače V0 umístěte kurzor na aktivní hranu signálu CS.

- Vyberte Kurzor E a otočením ovladače V0 umístěte kurzor na hranu signálu výstupních dat (viz obrázek).

- V položce Delta bude uvedeno zpožd ění mezi oběma signály.

Příklad 12: Využití spušt ění při měření digitálního signálu

Spušt ění hranou

Pro sledování digitálního signálu pomocí spušt ění hranou (Edge) postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU, aby se otevřela nabídka spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a jako typ spuštění vyberte „Edge“.

- Stiskněte tlačítko F2 a vyberte zdroj spuštění (D0-D15).

- Stiskněte tlačítko F3 a pod položkou Slope vyberte sestupnou nebo vzestupnou hranu (rising – falling).

- Stiskněte tlačítko F4 a vyberte režim: Auto nebo Normal.

- Vazba se používá jen na analogový signál.

- Otočte ovladačem časové základny „SEC/DIV“ a nastavte čas, aby se dosáhlo stabilního zobrazení průběhů. Viz obrázek.

Spušt ění na základě ší řky impulsu

Pro sledování digitálního signálu pomocí spušt	ění Pulse Width postupujte podle následujících krok ů:

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU, aby se otevřela nabídka spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a jako typ spuštění vyberte „Pulse“.

- Stiskněte tlačítko F2 a vyberte zdroj spuštění (D0-D15).

- Stiskněte tlačítko F3 a pod položkou Polarity vyberte kladnou neb o zápornou polaritu (positive nebo negative).

- Stiskněte tlačítko F4 a vyberte režim: Auto nebo Normal.

- Vazba se používá jen na analogový signál.

- Stiskněte tlačítko „Next Page“ a tlačítkem F4 vyberte spouštěcí podmínku (=,≠，>，<).

- Stiskněte tlačítko F5 a vyberte šířku spouštěcího impulsu. Poté otočením ovladače V0 nastavte šířku impulsu.

- Otočte ovladačem časové základny „SEC/DIV“ a nastavte čas, aby se dosáhlo stabilního zobrazení průběhů. Viz obrázek.

Spoušt ění na základě předdefinované kombinace (Code – Pattern)

Pro sledování digitálního signálu pomocí spušt ění na základ ě předdefinované kombinace postupujte podle následujících krok ů:

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU, aby se otevřela nabídka spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a jako typ spuštění vyberte „Pattern“.

- Stiskněte tlačítko F2 a vyberte zdroj spuštění (D0-D15).

- Stiskněte tlačítko F3 a pod položkou „Pattern“ vyberte H, L nebo X

- Stiskněte tlačítko F4 a vyberte režim: Auto nebo Normal.

- Otočte ovladačem časové základny „SEC/DIV“ a nastavte čas, aby se dosáhlo stabilního zobrazení průběhů. Viz obrázek.

Spušt ění na základě trvání „Duration“

Pro sledování digitálního signálu pomocí spušt ění na základ ě trvání postupujte podle následujících krok ů:

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU, aby se otevřela nabídka spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a jako typ spuštění vyberte „Duration“.

- Stiskněte tlačítko F2 a vyberte zdroj spuštění (D0-D15).

- Stiskněte tlačítko F3 a pod položkou „Pattern“ vyberte H, L nebo X

- Stiskněte tlačítko F4 a vyberte režim: Auto nebo Normal.

- Stiskněte tlačítko F5, vyberte „duration time“ a otočením knoflíku V0 nastavte čas trvání.

- Otočte ovladačem časové základny „SEC/DIV“ a nastavte čas, aby se dosáhlo stabilního zobrazení průběhů. Viz obrázek.

Spoušt ění Queue

Pro sledování digitálního signálu pomocí spušt	ění Queue postupujte podle následujících krok ů:

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU, aby se otevřela nabídka spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a jako typ spuštění vyberte „Queue“.

- Stiskněte tlačítko F2 a vyberte určitý index spušt ění (0 – 3).

- Stiskněte tlačítko F3 a vyberte zdrojový kanál spušt ění (D0-D15).

- Stiskněte tlačítko F4 a pod položkou „Pattern“ vyberte H, L nebo X.

- Otočte ovladačem časové základny „SEC/DIV“ a nastavte čas, aby se dosáhlo stabilního zobrazení průběhů. Viz obrázek.

Spoušt ění Iterací

Pro sledování digitálního signálu pomocí spušt	ění Iterací postupujte podle následujících krok ů:

- Stiskněte tlačítko TRIG MENU, aby se otevřela nabídka spouštění.

- Stiskněte tlačítko F1 a jako typ spuštění vyberte „Iteration“.

- Stiskněte tlačítko F2 a vyberte zdrojový kanál spušt ění (D0-D15).

- Stiskněte tlačítko F3 a vyberte H, L nebo X.

- Stiskněte tlačítko F4 a vyberte počet opakování iterace „Times“. Poté otočením ovladače V0 nastavte požadovaný po čet opakování.

- Otočte ovladačem časové základny „SEC/DIV“ a nastavte čas, aby se dosáhlo stabilního zobrazení průběhů. Viz obrázek.

Řešení problémů

- Pokud se osciloskop po připojení k napájení nezapíná, postupujte podle následujících kroků:

  - Zkontrolujte, zda je správn ě připojen napájecí kabel.

  - Zkontrolujte, zda jste doopravdy stiskli vypínač.

  - Poté osciloskop znovu zapněte.

Pokud nelze osciloskop zapnout, kontaktujte distributora nebo přímo naší technickou podporu.

- Pokud se na obrazovce nezobrazují žádné průběhy, když je osciloskop zapnutý, postupujte podle následujících kroků:

a)	Zkontrolujte, zda jsou ve vstupu BNC správn ě zapojené sondy.

b)	Zkontrolujte vypínače kanál ů (například tlačítka menu CH1 a CH2), abyste se ujistili, že jsou zapnuty.

- Zkontrolujte vstupní signál, abyste se p řesvědčili, že byla správn ě zapojena sonda.

- Přesvědčte se, že všechny m ěřené obvody mají výstupní signál.

- Zvyšte nastaveni rozsahu pro DC signály.

- Kromě toho můžete nejprve stisknout tla čítko Auto Measure, aby se provedla automatická detekce signálu.

Pokud se průběhy stále nezobrazují, kontaktujte naší technickou p odporu.

- Pokud je průběh vstupního signálu vážně narušený, postupujte podle následujících krok ů:

  - Zkontrolujte, zda je do konektoru BNC správn ě zapojena sonda.

  - Zkontrolujte, zda je sonda správn ě připojena k měřenému objektu.

  - Zkontrolujte, zda je sonda správn ě kalibrována. Kalibraci ov ěřte podle popisu v tomto návodu.

- Pokud průběh signálu roluje po obrazovce, ale nespouští se, postupujte podle následujících kroků:

  - Zkontrolujte zdroj spuštění, abyste se ujistili, že je shodný se vstupním ka nálem.

  - Zkontrolujte, zda je správn ě nastavena úrove ň spuštění.

  - Zkontrolujte, zda jste pro vstupní signál vybral i správnou volbu nastavení režimu spušt ění.

  - Základním režimem spoušt ění je Edge trigger. Nicméně tento režim není vhodný pro všechny druhy vstupních signál ů.

Technické údaje

Všechny zde zmíněné specifikace platí pro modely osciloskopů MSO 5000B. Dříve než osciloskop kontrolujete, abyste zjistili, zda odpovídá t ěmto specifikacím, ujistěte se, že jsou spln ěny následující podmínky:

- Osciloskop musí pracovat nepřetržit ě po dobu 20 minut za specifikované pracovní teploty.

	Pokud se pracovní teplota změní o vice než 5°C, musí se v menu Utility provést o perace „Do Self Cal“.

- Osciloskop musí být v intervalu tovární kalibrace.

Všechny technické údaje v návodu jsou zaru čené, pokud nejsou označené výrazem "obvykle".

Horizontální

| Rozsah frekvence vzorkování | 500 MS/s; dva kanály |  |
| --- | --- | --- |
| Interpolace průběhu | (sin x) / x |  |
| Délka nahrávky | Max. 1 M vzorků - 1 kanál; max. 512 K vzork ů v případě 2 kanál ů |
|  | (volitelně i 4 K, 40 K) |  |
| Rozsah TIME/DIV | 8 ns/dílek až 40 s/dílek v sekvencí ch po 2, 4, 8 |
| Vzorkovací frekvence a | ±50 ppm v časovém intervalu ≥ 1 ms |
| přesnost zpožd ění |  |
| Přesnost měření času Delta | Jednorázov ě, režim Normal: ± (1 interval vzorku + 100 ppm x |
|  | hodnota + 0,6 ns) |  |
| (celé pásmo) |  |  |
|  | > 16 průměrů: ± (1 interval vzorku + 100 ppm x hodnota + 0,4 ns) |
| Rozsah umístění | 20 ns/div až 80 µs/div | (-8div × s/div) až 40ms |
|  | 200µs/div až 40s/div | (-8div × s/div) až 400s |

Vertikální

| Konvertor A/D | Rozlišení 8 bit |  |
| --- | --- | --- |
|  | Současné vzorkování všech kanál ů |
| Rozsah VOLTS/DIV | Na vstupu BNC 2mV/div až 5V/div |
| Rozsah umístění | 2mV/div až 200mV/div, ±2V |  |
|  | >200mV/div až 5V/div, ±50V |  |
| Analogové pásmo v režimech | 2mV/div až 20mV/div, ±400mV |
|  | 50mV/div až 200mV/div, ±2V |  |
| Norma a Average s BNC nebo |  |  |
|  | 500mV/div až 2V/div, ±40V |  |
| sondou, vazba DC |  |  |
|  | 5V/div, ±50V |  |
| Volitelné omezení pásma | 20 MHz |  |
| (obvykle) |  |  |
| Odezva nízkých kmito čtů (-3dB) | ≤10Hz na BNC |  |
| Vzestupný čas na BNC | <3.5ns (MSO 5102B) , <5.8ns (MSO 5062B) |
| (obvykle) |  |  |
|  | ±3% v režimu po řizování dat | Normal nebo Average, \ |
| Přesnost zesílení DC | 5 V/div až 10 mV/div |  |
|  | ±4% v režimu po řizování dat | Normal nebo Average, |
|  | 5 mV/div až 2 mV/div |  |
|  | Typ měření: Average s vertikální polohou na nule ≥ 16 průběhů |
|  | Přesnost: ± (3% x hodnota + 0,1 dílku + 1 mV) když je zvolen |
|  | 10 mV/div nebo větší |  |
| Přesnost měření DC, režim | Typ měření: Average s vertikální polohou na nule ≥ 16 průběhů |
| záchytu dat - Average | Přesnost: ± [3% x (hodnota + vertikální poloha) + 1% vertikální |
|  | polohy + 0,2 dílku] |  |
|  | Při nastavení od 2 mV/div do 200 mV/div přidej 2 mV |
|  | Při nastavení od 200 mV/div do 5 V/div přidej 50 mV |
| Opakovatelnost měření Voltů | Mezi libovolnými 2 pr ůměry z ≥ 16 průběhů při stejném nastavení |
| režim záchytu dat - Average | a stejné teplotě prostředí |  |

Poznámka: Při použití útlumu sondy 1X je ší řka pásma snížena na 6 MHz.

Spušt ění

|  |  | Vazba |  |  | Citlivost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CH1 |  | 1 dílek od DC do 10 MHz |
|  |  | DC |  | CH2 |  | 1,5 dílku od 10 MHz až max. |
|  |  |  |  | EXT |  | 200 mV od DC do 100 MHz |
| Citlivost spouštění (typ Edge) |  |  |  | EXT/5 |  | 1 V od DC do 100 MHz |
|  |  | AC |  | Tlumí signály pod 10 Hz |
|  |  | HF Reject |  | Tlumí signály nad 0 kHz |
|  |  | LF Reject |  | Při kmitočtech nad 150 kHz stejná jako u limit ů |
|  |  |  |  | s DC vazbou; Tlumí signály pod 150 kHz |
| Rozsah úrovn ě spouštění |  |  |  |  |  |  |
| Přesnost úrovn ě spouštění |  |  |  |  |  |  |
| (obvykle – Přesnost signál ů |  |  |  |  |  |  |
| s časem vzestupu a sestupu |  |  |  |  |  |  |
| ≥ 20 ns) |  |  |  |  |  |  |
| Nastavení úrovn ě na 50% |  |  |  |  |  |  |
| (obvykle) |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: Při použití útlumu sondy 1X je ší řka pásma snížena na 6 MHz. |
| Typ spouštění Video |  | Zdroj |  |  | Rozsah |
|  |  | CH1, CH2 |  |  | Amplituda s 2 dílky peak to |
|  |  |  |  |  |  | peak |
|  |  | EXT |  |  | 400 mV |
|  |  | EXT/5 |  |  | 2 V |
| Formáty signál ů a polí typ |  | Podporuje vysílací systémy |  |  |
| Video trigger |  | NTSC, PAL a SECAM |  |  |
| Rozsah Holdoff |  | 100 ns až 10 s |  |  |  |
| Spouštění Pulse Width |  |  |  |  |  |  |
| Režim spoušt ění Pulse Width |  | Spuštění za podmínky When < (méně než), > (více než) |
|  |  | = (rovná se), nebo ≠ (nerovná se); |
|  |  | Kladný nebo záporný impuls |  |  |
| Bod spouštění |  | (=): Osciloskop se spouští, když sestupná hrana impulsu překročí |
|  |  | úrove ň spuštění |  |  |  |
|  |  | (≠): Když je impuls užší než ur | čen šířka; jinak se osciloskop |
|  |  | spouští, když impuls trvá déle, než stanovuje čas Pulse Width. |
|  |  | (<): Spouštění na sestupné hraně. |
|  |  | (>, také se říká Overtime): Osciloskop se spouští, když impuls t rvá |
|  |  | déle, než stanovuje čas Pulse Width. |
| Rozsah spouštění |  | Volitelný od 20 ns do 10 s |  |  |
| Spouštění Slope |  |  |  |  |  |  |
| Režim spoušt ění Slope |  | Spuštění za podmínky When < (méně než), > (více než) = (rovná |
|  |  | se), nebo ≠ (nerovná se); |  |  |
|  |  | Kladný nebo záporný náb ěh |  |  |
| Bod spouštění |  | (=): Osciloskop se spouští, když se náb ěh průběhu rovná |
|  |  | nastavené úrovni spuštění |  |  |
|  |  | (≠):Osciloskop se spouští, když se náb ěh průběhu nerovná |
|  |  | nastavené úrovni spuštění. |  |  |
|  |  | (<):Osciloskop se spouští, když je náb ěh průběhu menší než |
|  |  | nastavená hodnota. |  |  |
|  |  | (>):Osciloskop se spouští, když je náb ěh průběhu větší než |
|  |  | nastavená hodnota. |  |  |
| Časový rozsah |  | Volitelný od 20 ns do 10 s |  |  |
| Overtime spouštění |  | Na vzestupné nebo sestupné hraně; Nastavení času: 20 – 10 s |
| Spouštění Swap |  |  |  |  |  |  |
| CH1 |  | Vnitřní spuštění: Edge, Pulse Width, Video, Slope |
| CH2 |  | Vnitřní spuštění: Edge, Pulse Width, Video, Slope |

| Počítadlo spouštěcího |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kmitočtu |  |  |  |  |  |  |
| Rozlišení |  | 6 číslic |  |  |
| Přesnost (obvykle) |  | ± 30 ppm (včetně chyb referenčních kmitočtů a ± 1 chyby počtu) |
| Rozsah |  | Vazba AC, od min. 4 Hz do nominální ší řky pásma |
| Zdroj signálu |  | Režimy Pulse Width nebo Edge: všechny dostupné zdroje |
|  |  |  | Počítadlo měří zdroj spouštění neustále, i když se zm ění stav |
|  |  |  | osciloskopu a nastane přestávka v po řizování dat, nebo pokud |
|  |  |  | se dokončí jednorázový záchyt dat. |
|  |  |  | Režim Pulse Width: Osciloskop po čítá výrazné impulsy v okn ě |
|  |  |  | měření 1 s, které se vyhodnotí jako „spustitelná událost“. Např. |
|  |  |  | úzké impulsy v sérii impulsů PWM, když se nastaví < a pom ěrně |
|  |  |  | krátký | čas šířky impulsu. |  |  |
|  |  |  | Režim Edge: osciloskop po čítá všechny hrany, které mají |
|  |  |  | dostatečný rozsah a správnou polaritu. |
|  |  |  | Režim Video: po čítadlo spouštěcího kmitočtu nepracuje. |
| Pořizování dat |  |  |  |  |  |  |
| Režimy |  | Normal, Peak Detect, Average |
| Rychlost sběru dat (obvykle) |  | Až 2000 pr ůběhů za sekundu na 1 kanál (režim po řizování dat |
|  |  |  | Normal, bez měření) |  |  |
| Jednotlivá sekvence |  | Režim sb ěru dat |  | Čas ukončení |
|  |  |  | Norma, Peak Detect |  | Při ukončení záchytu, sou časně |
|  |  |  |  |  |  |  | na všech kanálech |
|  |  |  | Average |  | Po N záchytech na všech |
|  |  |  |  |  |  |  | kanálech sou časně, N se může |
|  |  |  |  |  |  |  | nastavit na 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
| Vstupy |  |  |  |  |  |  |
| Vstupy |  |  |  |  |  |  |
| Vazba |  |  | DC, AC nebo GND |  |  |
| Impedance vstupu, vazba DC |  |  | 1 MΩ ±2% paralelně s 20 pF ±3 pF |
| Útlum sondy |  |  | 1X, 10X |  |  |
| Podporované faktory útlumy sondy | 1X, 10X, 100X, 1000X |
| Max. napětí vstupu |  |  | Kategorie přepětí |  | Max. napětí |
|  |  |  |  | CAT I a CAT II |  | 300 VRMS (10x), kategorie instalace |
|  |  |  |  | CAT III |  | 150 VRMS (1x) |
|  |  |  |  | Instalační kategorie II: při 20 dB/decade nad 100 kHz |
|  |  |  |  | snížení na špi čku AC 13 V při 3 MHz a výše. |
|  |  |  |  | V nesinusoidních průbězích musí být hodnota špi čky nižší |
|  |  |  |  | než 450 V. Odchylka nad 300 V by m ěla trvat méně než |
|  |  |  |  | 100 ms. Úrove ň RMS signálu v četně všech DC |
|  |  |  |  | komponentů odstraněných vazbou AC se musí omezit na |
|  |  |  |  | 300 V. Při překročení těchto hodnot může dojít k poškození |
|  |  |  |  | osciloskopu. |  |  |
| Měření |  |  |  |  |  |  |
| Kurzory |  | Diferenční napětí mezi kurzory: △V |
|  |  | Časový rozdíl mezi kurzory: △T |
|  |  | Reciprocita △T v Hertz (1/△T) |  |  |
| Automatická m ěření |  | Frequency, Period, Mean, Peak-to-peak, Cycle RMS, Minimum, |
|  |  | Maximum, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width |

Obecná data

| Displej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ displeje | Barevný TFT displej 7 palc ů, 64 K (diagonální tekuté krystaly) |
| Rozlišení | 800 vodorovně x 480 svisle |
| Kontrast | Nastavitelný (16 stup ňů) |  |  |
| Výstup kompenzace sondy |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní napětí (obvykle) | Přibližn ě 5 Vpp při zát ěži | ≥1 MΩ |
| Frekvence (obvykle) | 1 kHz |  |  |  |
| Napájen |  |  |  |  |  |  |
| Napájecí proud | 100-120 V AC RMS (±10%), 45 Hz až 440Hz, CAT II |
|  | 120-240 V AC RMS (±10%), 45 Hz až 66Hz, CAT II |
| Spotřeba proudu | < 30 W |  |  |  |
| Pojistka | 2A, třída T, 250 V |  |  |  |
| Provozní prostředí |  |  |  |  |  |  |
| Teplota | Provozní: 0 až 50 ºC (32 až 122 ºF) |
|  | Skladovací: -40 až 71 ºC (-40 až 159,8 ºF) |
| Způsob chlazení | Konvekční |  |  |  |
| Relativní vlhkost | Při teplotě 40 ºC (+104 ºF) a ni žší ≤90% |
| Nadmořská výška | Pracovní i nepracovní |  | 3 000 m (10 000 stop) |
|  | Nahodilé otřesy |  |  | Od 50 Hz do 500 Hz 0,31 gRMS, 10 minut na |
|  |  |  |  |  |  | každé ose |
|  | Nepracovní |  |  | Od 5 Hz do 500 Hz 2,64 gRMS, 10 minut na |
|  |  |  |  |  |  | každé ose |
| Odolnost proti mechanický m | Provozní |  |  | 50 g, 11 ms, poloviční sinusoida |
| náraz ům |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické vlastnost |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry | Délka |  |  | 313 mm |
|  | Výška |  |  | 142 mm |
|  | Hloubka |  |  | 108 mm |
| Hmotnost | Bez obalu a |  |  | 2,08 kg |
|  | příslušenství |  |  |  |
| Obal | Délka |  |  | 385 mm |
|  | Ší řka |  |  | 200 mm |
|  | Výška |  |  | 245 mm |
| Hrubá hmotnost | Včetně příslušenství |  | Asi 3,2 kg |
| Logický analyzátor |  |  |  |  |  |  |
| Vzorkovací kanály |  | 16 |  |  |  |  |
| Max. vstup |  | 200K (C = 10p) |  |  |  |
| Rozsah vstupní úrovn ě |  | -60 V až 60 V |  |  |  |
| Rozsah logické brány |  | -8 V až 8 V |  |  |  |
| Max. vzorkovací frekvence |  | 500 MHz |  |  |  |
| Ší řka pásma |  | 100 MHz |  |  |  |
| Kompatibilní vstupy |  | TTL, LVTTL, CMOS, LVCOMS, ECL, PECL, EIA |
| Vzorkovací frekvence |  | 512 000 vzorků |  |  |  |
| Kurzor |  | Diferenční napětí mezi kurzory: △V |
|  |  | Časový rozdíl mezi kurzory: △T |
|  |  | 1/△T (Hz) |  |  |  |
| Měření |  | Času a kmitočtu |  |  |  |
| Pozice paměti |  | RefA |  |  |  |
|  |  | RefB |  |  |  |
| Spouštění |  | Edge |  | D0-D15 vzestupná a sestupná hrana |
|  |  | Pulse |  | D0-D15 Polarita (kladná nebo záporná), Pulse |
|  |  |  |  | Podmínka (=, ≠ , <, >), Pulse Width |
|  |  | Code Type |  | D0-D15 Code Type (H, L, X) |
|  |  | Continuous |  | D0-D15 nepřetržitý čas a spouštěcí událost |
|  |  |  |  | (Data Finish, Data Begin, Data Delay) |
|  |  | Array |  | D0-D15 Data Index (0 - 3) a typ kódu (H, L, X) |
|  |  | Repeat |  | D0-D15 Code Type (H, L, X) a počet opakování |

Příslušenství

Obráze	Popis

Dvě pasivní sondy X1, X10. Pasivní sondy mají šířku pásma 6 MHz (100 V RMS CAT III) když je p řepínač v poloze X1 a max. šířku pásma (300 V RMS CAT II), když je p řepínač v poloze X10. Každá sonda obsahuje všechny nezbytn é součásti.

Napájecí kabel speciáln ě určený pro tento výrobek. Krom ě napájecího kabelu, který dostáváte s výrobkem, si m ůžete zakoupit další kabel certifikovaný pro zemi použití.

USB kabel A-B pro připojení externích zařízení s rozhraním USB-B, jako např.

tiskárny, nebo pro p řipojení osciloskopu k počítači.

16 kanálový kabel logického analyzátoru

18 malých testovacích há čků

CD s instalačním softwarem obsahuje návod k použití MSO 5000B s důrazem na popis modelové řady osciloskopů MSO 5000B.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čišt ění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovád ějte žádné zásahy do osciloskopu.

Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamá čejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu zá ření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné d ětské hračky a nepatří do rukou malých d ětí! Nenechávejte voln ě ležet obalový materiál. Fólie z um ělých hmot p ředstavují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

- čištění pouzdra používejte pouze m ěkký, mírn ě vodou navlhčený had řík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpoušt ědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro osciloskopu.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpad ů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku p řiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šet řete životní prost ředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na digitální pam ěťový osciloskop Voltcraft poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z ne odborného zacházení, nehody, opot řebení, nedodržení návodu k obsluze nebo zm ěn na výrobku, provedených t řetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií toho to návodu, jako nap ř. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti

Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá	technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.	VAL/9/2015